重庆地质矿产研究院科研办公基地项目（A区）

竣工环境保护验收监测报告

建设单位:重庆地质矿产研究院

编制单位：重庆市九升检测技术有限公司

2020年5月

目  录

1 项目概况	1

1.1 项目基本情况	1

1.2 验收由来	2

1.3 验收范围与内容	2

1.4 验收工作程序	3

2 验收依据	6

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	6

2.1.1 法律法规	6

2.1.2 环境保护行政法规和法规性文件	6

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	7

2.3 建设项目环境影响报告书及审批部门审批决定	7

3 项目建设情况	8

3.1 建设项目基本情况	8

3.1.1 项目地理位置	9

3.1.2 总平面布置	9

3.1.3 环境保护目标分布	9

3.2 主要建设内容	10

3.3 主要设施设备	14

3.4 主要原辅材料	20

3.5 水源及水平衡	20

3.6 生产工艺	20

3.7 项目变动情况	21

4 环境保护设施	22

4.1 污染物治理/处置设施	22

4.1.1 废气	22

4.1.2 废水	22

4.1.3 噪声	23

4.1.4 固体废物	24

4.2 其它环保设施	24

4.2.1 环境风险防范措施	24

4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置	26

4.2.3 环境保护管理制度调查	27

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	28

5 环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定	32

5.1 环境影响报告书主要结论与建议	32

5.2 审批部门审批决定	33

6 验收执行标准	36

6.1 大气污染物排放标准	36

6.2 废水污染物排放标准	36

6.3 噪声排放标准	37

6.4 固体废物污染管控要求	37

6.5 电离辐射管控要求	37

7 验收监测内容	38

7.1 环保设施监测点位	38

7.2 废气达标排放监测	40

7.3 废水达标排放监测	41

7.4 厂界噪声达标监测	41

8.1 监测分析方法	42

8.2 监测仪器	43

8.3 人员资质	44

8.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	44

8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	45

8.6 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	45

9 验收监测结果	46

9.1 生产工况	46

9.2 环境保护设施调试效果	46

9.2.1 废气	46

9.2.2 废水	65

9.2.3 厂界噪声	67

9.2.4 污染物排放总量核算	68

10 验收监测结论	69

10.1 环境保护设施调试效果	69

10.1.1 污染物排放监测结果	69

10.1.2 总量控制	70

10.2 验收结论	71

# 1 项目概况

## 1.1 项目基本情况

项目名称：重庆地质矿产研究院科研办公基地项目（A区）

建设单位：重庆地质矿产研究院

建设地点：重庆市渝北区空港新城兰馨大道111号

项目性质：迁建

工程内容及规模：

项目环评及批复核定的内容：项目位于重庆市渝北区空港新城兰馨大道111号，总占地面积28435m²，总建筑面积131324m²(含地下车库)；地上建筑面积62870m²,其中办公楼建筑面积17856m²，学术交流中心建筑面积29093m²，实验室建筑面积5928m²，研发中心建筑面积9998m²。地下建筑面积68454m²。工程总投资46114亿元，环保投资260万元。

实际建设内容及规模：项目实际建设分为A区、B区两个阶段，其中A区建设包括：办公楼建筑面积为17856m2，实验室建筑面积5928m2，地下建筑面积27421m2，配套公用、辅助、环保、办公及生活设施，总建筑面积50383m2。B区（学术交流中心、研发中心及相应的地下层）未建设。本次只验收已经建设完工的A区工程项目。

项目投资：项目估算总投资46114万元，其中环保投资260万元。A区实际总投资20000万元，其中环保实际投资1790万元。

2011年12月，重庆国咨环境影响评价有限公司编制完成《重庆地质矿产研究院科研办公基地项目环境影响报告书》。

2012年5月，原重庆市渝北区环境保护局以渝北环准[2012]054号环评批准书，对项目的环评文件予以批准。

2013年11月，由于空港新城控规调整，项目用地情况发生变化，项目增加了6565m2建设用地，地质矿产研究院根据控规调整做了方案调整设计，B区增加了15830m2的建筑面积，项目的性质没有发生变化，并于2013年12月取得规划部门对项目核发的预审意见（渝规渝北预函[2014]0100号）。A区未发生变化。

本次验收的A区于2013年11月开工建设、2020年3月建成进入试生产。建设至调试过程中均无环境投诉、违法或处罚记录等。

## 1.2 验收由来

根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令682号）中第十七条规定“编制环境影响报告书、环境影响报告书的建设项目竣工验收后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”，同时结合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，重庆地质矿产研究院会同重庆市九升检测技术有限公司于2020年6月成立了验收工作组，编制了验收监测方案，并委托重庆市九升检测技术有限公司于2020年6月4日~6月5日和2020年6月29日~2020年6月30日，进行了现场验收监测。

验收工作组根据公司相关资料、验收监测结果、验收技术规范、环评报告书、批复等相关资料，编制完成了《重庆地质矿产研究院科研办公基地项目（A区）竣工环境保护验收监测报告》。该报告在编制过程中得到了重庆市渝北区生态环境局的大力支持，在此由衷表示感谢！

## 1.3 验收范围与内容

（1）验收范围

本次验收范围为A区工程项目，包括办公楼建筑面积为17856m2，实验室面积5928m2，地下建筑面积27421m2，配套公用、辅助、环保、办公及生活设施。

（2）验收内容

核查《重庆地质矿产研究院科研办公基地项目环境影响报告书》、《重庆地质矿产研究院新建办公科研基地项目环评变更说明》及其环评批复渝（北）环准[2012]054号中的A区建设内容以及所提出的环境保护措施落实情况和各项措施实施的有效性；

核查项目实际建设内容以及已采取的污染控制措施，评价分析各项措施实施的有效性；

检查各项污染物的实际产生情况以及相应的环保设施是否建设到位和实际运行情况；

通过现场检查和实地监测，确定本项目产生的废气、废水、噪声、固废等相关污染物的达标排放情况；

检查环境保护管理制度的制定和实施情况，相应的环境保护机构、人员和仪器设施的配备情况；

检查环评批复、污染物排放总量的落实情况等；检查周围敏感点情况。

## 1.4 验收工作程序

验收监测工作可分为启动、自查、编制监测方案、实施监测和核查、编制监测报告五个阶段，具体工作程序见图1.4-1。

图1.4-1 验收报告编制的工作程序图

# 2 验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

### 2.1.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月施行）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议，2018年12月29日修订）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日年实施）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2016年11月修订）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2019年1月）；

（7）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月）；

### 2.1.2 环境保护行政法规和法规性文件

（1）《大气污染防治行动计划》（国发（2013）37 号）；

（2）《土壤污染防治行动计划》（国发（2016）31 号）；

（3）《水污染防治行动计划》（国发（2015）17 号）；

（4）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第 591 号）；

（5）《危险废物污染防治技术政策》（环发[2011]199 号）；

（6）《国家危险废物名录》（2016 年版）（环境保护部令第 1 号）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令 682 号）。

2.1.3 地方性法规和文件

（1）《重庆市人民政府关于印发重庆市生态文明建设和环境保护“十三五”规划的通知》（渝府发〔2016〕34号）；

（2）《重庆市环境保护条例》（2017年修订）；

（3）《重庆市大气污染防治条例》（2017年6月1日实施）

（4）《重庆市环境噪声污染防治办法》（重庆市人民政府令第270号）；

（5）《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发[2016]19号）；

（6）《重庆市人民政府关于发展循环经济的决定》（重庆市人民政府令第179号）；

（7）《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市节能减排综合性工作方案的通知》（渝办发〔2007〕286号）；

（8）《重庆市人民政府关于贯彻落实大气污染防治行动计划的实施意见》（渝府发[2013]86号）；

（9）《重庆市环境保护局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发[2012]26号）；

（10）《重庆市环境保护局关于印发重庆市建设项目竣工环境保护验收技术规范的通知》（2010年9月）。

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年版，生态环境部公告2018年第9号）；

（2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

（3）《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113号）。

## 2.3 建设项目环境影响报告书及审批部门审批决定

（1）《重庆地质矿产研究院科研办公基地项目环境影响报告书》（重庆国咨环境影响评价有限公司，2011年12月）；

（2）《重庆地质矿产研究院新建办公科研基地项目环评变更说明》（重庆国咨环境影响评价有限公司，2013年12月）；

（3）《重庆市建设项目环境保护批准书》（渝（北）环准[2012]054号）。

# 3 项目建设情况

## 3.1 建设项目基本情况

本次验收项目的基本情况见表3.1-1。

表3.1-1 项目详细情况一览表

| 建设项目名称 | 重庆地质矿产研究院科研办公基地项目（A区） |
| --- | --- |
| 业主单位名称 | 重庆地质矿产研究院 |
| 建设地点 | 重庆市渝北区空港新城兰馨大道111号（北纬29°43′10.40″ 东经E106°36′26.79″） | 邮编 | 401120 |
| 联系人 | 郭洪兵 | 联系电话 | 手机：13883821013 |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技术改造 |
| 项目设立部门 | 重庆市渝北区发展和改革委员会 | 文号 | 备案证 50011275007313-72013B011 | 时间 | 2013.3.26 |
| 环评报告审批部门 | 重庆市渝北区环境保护局 | 文号 | 渝（北）环准[2012]054号 | 时间 | 2012.5.20 |
| 环评报告书 编制单位 | 重庆国咨环境影响评价有限公司 | 环境监理单位 | / |
| 开工建设时间 | 2013年11月 | 投入试运行时间 | 2020年3月 |
| 环保设施设计单位 | 废水：重庆华地资环科技有限公司 废气：中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司、广州德昕仪实验室设备科技有限公司 | 环保设施施工单位 | 废水：重庆华地资环科技有限公司 废气：科艺普实验室设备研制有限公司 |
| 环评设计生产能力 | / |
| 实际建设生产能力 | / |
| 环评阶段建设内容 | 办公楼建筑面积17856m²，学术交流中心建筑面积29093m²，实验室建筑面积5928m²，研发中心建筑面积9998m²。地下建筑面积68454m²，配套公用、辅助、环保、办公及生活设施，总建筑面积131324m2。 |
| 实际建设内容 （A区） | 办公楼建筑面积为17856m2，实验室建筑面积5928m2。地下建筑面积27421m2，配套公用、辅助、环保、办公及生活设施，总建筑面积50383m2。 |
| 工作制 | 年工作250天，每天工作8小时 |
| 概算总投资 | 46114万元 | 其中环保投资 | 260万元 | 比例 | 0.56% |
| 实际总投资（A区） | 20000万元 | 其中环保投资 | 1790万元 | 比例 | 8.95% |
| 废水治理 | 废气治理 | 噪声治理 | 固体废物治理 | 绿化及其他 |
| 300万元 | 580万元 | 300万元 | 10万元 | 600 |

### 3.1.1 项目地理位置

项目位于重庆市渝北区空港新城兰馨大道111号，其中心位置坐标为：北纬29°43′10.40″，东经E106°36′26.79″。项目地理位置图见图3.1-1。

图3.1-1 项目地理位置图

### 3.1.2 总平面布置

本项目位于重庆市渝北区空港新城兰馨大道111号。项目主要由两幢建筑构成，由北至南呈直线布置，北面为20层办公楼（日常办公），南面为6层实验楼，生化池位于实验楼东侧地下，与环评阶段基本一致，具体见表3.2-1和附图2。

### 3.1.3 环境保护目标分布

公司西南侧较远处为香城雅郡幼儿园，南侧较近处为香城故事；北侧为兰桂大道，天晋小区；西侧为公司B区用地，现处于闲置状态；东侧为兰馨大道，隔兰馨大道有渝北区委党校、鹿山锦绣、鹿山名居等。本项目的环境敏感点见3.1-1。

表3.1-1 项目所在地主要环境敏感点调查表

| 序号 | 环境保护对象 | 与实验室最近距离（m） | 方位 | 概 况 | 影响因素 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 香城故事 | 约30 | 南侧 | 约3600人 | 大气、噪声 |  |
| 2 | 汇祥林里 | 约280 | 南侧 | 约10000人 | 大气、噪声 |  |
| 3 | 泽科港城 | 约120 | 东南侧 | 约4500人 | 大气、噪声 |  |
| 4 | 奇特乐泽科幼儿园 | 约370 | 东南侧 | 约300人 | 大气、噪声 |  |
| 5 | 锦云香缇 | 约360 | 东南侧 | 约3000人 | 大气、噪声 |  |
| 6 | 鹿山名居 | 约360 | 东侧 | 约750人 | 大气、噪声 |  |
| 7 | 鹿山锦绣 | 约260 | 东侧 | 约1000人 | 大气、噪声 |  |
| 8 | 渝北区委党校 | 约120 | 东侧 | 约150人 | 大气、噪声 |  |
| 9 | 天晋小区 | 约290 | 西北侧 | 约1200人 | 大气、噪声 |  |
| 10 | 香城雅郡 | 约240 | 西南侧 | 约2200人 | 大气、噪声 |  |
| 11 | 重庆市市场监督局渝北分局 | 约370 | 西南侧 | 约600人 | 大气、噪声 |  |
| 12 | 香城雅郡幼儿园 | 约420 | 西南侧 | 约300人 | 大气、噪声 |  |
| 13 | 汇祥林里伟才幼儿园 | 约400 | 西南侧 | 约300人 | 大气、噪声 |  |
| 14 | 嘉陵江 | 约6700 | 西侧 | Ⅲ类水域 | 废水 |  |

## 3.2 主要建设内容

本次建设内容包括办公大楼、实验楼、辅助工程、公用工程和环保工程。具体建设内容详见表3.2-1。

表3.2-1 建设项目组成一览表

| 序号 | 工程类别 | 实施方案 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 建筑方案 | 建筑面积（m2） |
| l | 主体工程 | A区 | 办公大楼 | 塔楼20F | 17856 |
|  |  |  | 实验楼 | 塔楼6F | 5928 |
| 2 | 辅助工程 | 停车位 | 共350个（地上10个，地下340个） |
|  |  | 设备用房 | 位于地下车库负一、二、三层 |
|  |  | 职工餐厅 | 位于地下车库负一层 |
|  |  | 消防控制室 | 设于地下室负一层，直接对外 |
| 3 | 公用工程 | 给水 | 水源为城市自来水，供水压力≥0.20MPa |
|  |  | 排水 | 雨、污水分流制排水系统 |
|  |  | 供电 | 由市政供电引来1组10kV高压电源，柴油发电机备用 |
| 4 | 环保工程 | 生化池1个 | 位于实验楼东侧，700m3/d |
|  |  | 实验室废水预处理设施1个 | 位于实验楼，20m3/d |
|  |  | 集中垃圾收集点1个 | 位于场地负一楼东北角，占地40m2 |
|  |  | 危废暂存间1个 | 位于地下停车场负二楼，占地20m2 |
|  |  | 喷淋塔7座 | 处理实验室酸性废气，实验室排气筒排放 |
|  |  | 活性炭吸附装置3套 | 处理实验室有机废气，实验室排气筒排放 |
|  |  | 布袋除尘器1套 | 处理制样室废气，实验室排气筒排放 |
|  |  | 油烟净化器1套 | 处理食堂油烟废气，办公楼楼顶排放 |

根据对实际建设内容及规模的调查，实际建设内容及规模与环评提出的建设内容及规模进行对比详见表3.2-2。

表3.2-2 环评提出的建设内容及规模与实际建设内容及规模对比一览表

| 序号 | 类别 | 项目名称 | 环评提出的工程建设内容及规模 | 实际建设内容及规模 | 变动情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 办公大楼 | 建筑面积17856m2 | 建筑面积17856m2 | 与环评一致 | / |
|  |  | 实验楼 | 建筑面积5928m2 | 建筑面积5928m2 | 与环评一致 | / |
|  |  | 学术交流中心 | 建筑面积29093m² | B区工程暂未建设 | / | 不参与本次验收 |
|  |  | 研发中心 | 建筑面积9998m² | B区工程暂未建设 | / | 不参与本次验收 |
| 2 | 辅助工程 | 停车位 | 共922个（地上47个，地下875个） | 共350个（地上10个，地下340个） | 本次只修建了A区停车位 | 满足使用需求 |
|  |  | 设备用房 | 位于地下车库负一、二、三层 | 位于地下车库负一、二、三层 | 与环评一致 | / |
|  |  | 值班室 | 位于学术交流中心一层 | B区工程暂未建设 | / | 不参与本次验收 |
|  |  | 职工餐厅 | 位于地下车库负一层 | 位于地下车库负一层 | / | / |
|  |  | 消防控制室 | 设于地下室负一层，直接对外 | 设于地下室负一层，直接对外 | 与环评一致 | / |
|  |  | 体育设施 | 研发中心一层 | B区工程暂未建设 | / | 不参与本次验收 |
|  |  | 恒温游泳池 | 位于学术交流中心负一层，面积228m2 | B区工程暂未建设 | / | 不参与本次验收 |
| 3 | 公用工程 | 给水 | 水源为城市自来水，供水压力≥0.20MPa | 水源为城市自来水，供水压力≥0.20MPa | 与环评一致 | / |
|  |  | 排水 | 雨、污水分流制排水系统 | 雨、污水分流制排水系统 | 与环评一致 | / |
|  |  | 供电 | 由市政供电引来1组10kV高压电源，柴油发电机备用 | 由市政供电引来1组10kV高压电源，柴油发电机备用 | 与环评一致 | / |
| 4 | 环保工程 | 废水处理 | 实验楼东侧新建处理能力700m3/d生化池，实验室废水经中和沉淀预处理后排入生化池处理。 | 生化池位于实验楼东侧，处理能力700m3/d，实验室废水经中和沉淀预处理后排入生化池处理。 | 与环评一致 | / |
| 5 |  | 一般固废 | 位于场地西南角 | 位于场地负一楼东北角 | 位置发生变化 | / |
|  |  | 废气处理 | 食堂油烟废气采用静电式油烟净化器处理，经专用油烟烟道排放。 柴油发电机排放燃烧废气经排气管道至专用土建排烟竖井排放。 生化池臭气通过接入屋顶雨水管高空排放。 制样过程中产生的粉尘通过集气罩收集布袋除尘后排气筒排放。 酸碱废气以及少量有机废气经通风橱集中于一根专用竖井收集于屋顶经吸附后高空排放 | 食堂油烟废气采用静电式油烟净化器处理，经专用油烟烟道排放。 柴油发电机排放燃烧废气经排气管道至专用土建排烟竖井排放。 生化池臭气通过接入屋顶雨水管高空排放。 制样过程中产生的粉尘通过集气罩收集布袋除尘后排气筒排放。 酸性废气经喷淋塔处理后高空排放。 有机废气经活性炭吸附装置吸附后高空排放。 | 与环评一致 | / |
|  |  | 电离辐射 | 机体外有防护罩，密闭性设计，内部均设置有X射线管套，出口处设置了遮光器，能有效屏蔽射线，完善辐射管理机构和人员及辐射相关规章制度建设，辐射工作人员必须经过重庆市辐射工作安全防护培训并考核合格后，持证上岗；取得《辐射安全许可证》。 | X射线衍射仪、X射线荧光光谱仪有防护罩，密闭性设计，内部均设置有X射线管套且出口处设置了遮光器并按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)、《X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》(GBZ115-2002)的要求，布置在人群不易走动的上下楼梯房。成立辐射安全与环境保护领导小组，落实具体人员，建立辐射安全防护措施和相关规章制度并认真落实。 | 与环评一致 | 根据企业提供资料企业所使用的X射线衍射仪、X射线荧光光谱仪为豁免产品无需办理《辐射安全许可证》。豁免证书详见附件7 |

## 3.3 主要设施设备

实际建设中使用的主要设施设备与环评阶段提出的主要设施设备对比详见表3.3-1：

表3.3-1 实际建设中使用的主要设施设备与环评阶段提出的主要设施设备对比一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号及主要技术参数 | 环评明确设备台（套）数 | 现阶段实际配置情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICP-AES | ICAP6300 Radial | / | 1台 |  |
| 2 | ICP-AES | ICAP7000 SERIES | / | 1台 |  |
| 3 | ICP-MS | 安捷伦7900 | / | 1台 |  |
| 4 | ICP-MS | XseriesII | / | 1台 |  |
| 5 | XRF高频熔样机 | GHB-K22 | / | 1台 |  |
| 6 | X射线衍射仪 | D8 advance | / | 1台 |  |
| 7 | X荧光光谱仪 | PW4400 | / | 1台 |  |
| 8 | 奥亚膨胀度测定仪 | ACY-1 | / | 1台 |  |
| 9 | 比表面积及微孔分析仪 | ASAP 2020 | / | 1台 |  |
| 10 | 残余瓦斯含气测定装置 | FH-5 | / | 1台 |  |
| 11 | 测硫仪 | TZK-1 | / | 1台 |  |
| 12 | 测微光度计 | 9w | / | 1台 |  |
| 13 | 场发射扫描电镜 | FEI Apreo S | / | 1台 |  |
| 14 | 超纯水机 | GYJ1-40L-S | / | 1台 |  |
| 15 | 超高效液相色谱仪 | H-CLASS | / | 1台 |  |
| 16 | 超声波清洗仪 | KH2200E | / | 1台 |  |
| 17 | 除静电仪 | / | / | 1台 |  |
| 18 | 纯水机 | advanced-Ⅱ-40 | / | 1台 |  |
| 19 | 氮吹仪（氮气浓缩仪） | N-EVAPTMT12 | / | 1台 |  |
| 20 | 等温吸附仪 | ISO-300 | / | 1台 |  |
| 21 | 电热鼓风干燥箱 | CS101-2AB | / | 1台 |  |
| 22 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9146A | / | 1台 |  |
| 23 | 对辊机 | / | / | 2台 |  |
| 24 | 多用途全参数油气显示评价仪 | TCHC-1 | / | 1台 |  |
| 25 | 鄂式破碎机 | / | / | 4台 |  |
| 26 | 发热量测定仪 | SDC5015 | / | 1台 |  |
| 27 | 氟氯联合测定仪 | SK-2-2.5-13S | / | 1台 |  |
| 28 | 覆压孔渗测定仪 | Coretest system.Inc | / | 1台 |  |
| 29 | 赶酸仪 | EHD-24 | / | 2台 |  |
| 30 | 高频红外碳硫分析仪 | COREY-200 | / | 1台 |  |
| 31 | 高频熔样机 | Analymate-V4d | / | 1台 |  |
| 32 | 高速离心机 | CR 22N | / | 1台 |  |
| 33 | 高速切割机 | Dalta petrocut | / | 2台 |  |
| 34 | 葛金仪 | / | / | 1台 |  |
| 35 | 行星球磨机 | XQM-2 | / | 8台 |  |
| 36 | 烘箱 | CS101-2EBN | / | 9台 |  |
| 37 | 红外分光光度计 | TJ270-30A | / | 1台 |  |
| 38 | 灰熔点测定仪 | HR-1 | / | 1台 |  |
| 39 | 灰熔点测定仪 | HR-3A | / | 1台 |  |
| 40 | 灰熔融性测定仪 | SDAF2000D | / | 1台 |  |
| 41 | 胶质层测定仪 | HMS-4 | / | 1台 |  |
| 42 | 胶质层全自动测定仪 | HH-JCY1A | / | 1台 |  |
| 43 | 结渣测定仪 | JX-1 | / | 1台 |  |
| 44 | 可见分光光度计 | T6新锐 | / | 1台 |  |
| 45 | 可见分光光度计 | T7新锐 | / | 1台 |  |
| 46 | 可燃气体报警器 | / | / | 1台 |  |
| 47 | 雷磁PH计 | PHS-3C | / | 1台 |  |
| 48 | 雷磁PH计 | PHSJ-3C | / | 1台 |  |
| 49 | 雷磁离子计 | PXSJ-226 | / | 1台 |  |
| 50 | 离心机 | TG18M | / | 1台 |  |
| 51 | 离心机 | TD5M | / | 1台 |  |
| 52 | 离子色谱仪 | ICS-1500 | / | 1台 |  |
| 53 | 罗加指数仪 | NJ-II | / | 1台 |  |
| 54 | 罗加指数仪（粘结指数测定仪） | RI-I | / | 1台 |  |
| 55 | 马弗炉 | / | / | 19台 |  |
| 56 | 煤尘爆炸性鉴定分析系统 | / | / | 1台 |  |
| 57 | 煤的甲烷吸附量测定仪 | WX-Ⅱ | / | 1台 |  |
| 58 | 煤的自然性测定仪 | GC4075 | / | 1台 |  |
| 59 | 煤炭活性测定仪 | HX-1 | / | 1台 |  |
| 60 | 煤着火点测定装置 | / | / | 1台 |  |
| 61 | 磨片机 | Ecoment | / | 1台 |  |
| 62 | 偏光显微镜 | Axio Scope.A 1 A Pol | / | 1台 |  |
| 63 | 平面光栅电弧直读发射光谱仪 | / | / | 1台 |  |
| 64 | 气体报警控制器 | RBK-6000 | / | 1台 |  |
| 65 | 气体报警控制器 | CA-2100A | / | 1台 |  |
| 66 | 气相色谱 | 7890A | / | 1台 |  |
| 67 | 气相色谱仪 | Trace1300 | / | 1台 |  |
| 68 | 全自动工业分析 | SDLA818 | / | 1台 |  |
| 69 | 全自动凯氏定氮仪 | K1100 | / | 1台 |  |
| 70 | 三轴岩石力学 | RTR1500 | / | 1台 |  |
| 71 | 扫描电镜 | JSM-6610LV | / | 1台 |  |
| 72 | 生化培养箱 | LRH-250A | / | 1台 |  |
| 73 | 十万分之一天平 | XS105DU | / | 1台 |  |
| 74 | 十万分之一天平 | XP205DR | / | 1台 |  |
| 75 | 石墨炉火焰燕子吸收光度计 | Zeenit700P | / | 2台 |  |
| 76 | 石墨消解仪 | SH420F | / | 1台 |  |
| 77 | 手动压片机 | FW-4 | / | 1台 |  |
| 78 | 数显恒温器 | S501 | / | 1台 |  |
| 79 | 数显恒温水浴锅 | DRHHW | / | 1台 |  |
| 80 | 数显恒温水浴锅 | HH-S | / | 1台 |  |
| 81 | 数显恒温水浴锅 | DRHH-58 | / | 1台 |  |
| 82 | 数显置顶式机械搅拌器 | RW20 | / | 1台 |  |
| 83 | 水浴恒温振荡器 | SHA-C | / | 2台 |  |
| 84 | 台式超声波清洗机 | KQ-500B | / | 1台 |  |
| 85 | 碳氢元素分析仪 | / | / | 1台 |  |
| 86 | 天平 | / | / | 7台 |  |
| 87 | 调速多用振荡器 | HY-6 | / | 1台 |  |
| 88 | 调速多用振荡器 | HY-4 | / | 1台 |  |
| 89 | 脱气仪 | / | / | 1台 |  |
| 90 | 瓦斯放散速度测定仪 | WT-1 | / | 1台 |  |
| 91 | 万分之一天平 | FA2004 | / | 21台 |  |
| 92 | 往复振筛机 | WF-2 | / | 1台 |  |
| 93 | 微波快速消解系统 | WX-4000 | / | 1台 |  |
| 94 | 微波消解仪 | MARS | / | 1台 |  |
| 95 | 微波消解仪 | ETHOS-A | / | 1台 |  |
| 96 | 显微硬度计 | HXD-1000TMSC/LCD | / | 1台 |  |
| 97 | 旋转蒸发仪 | Hei-VAP Precision | / | 1台 |  |
| 98 | 压汞仪 | Autopore 9500 | / | 1台 |  |
| 99 | 压片机 | ZHY-401A | / | 1台 |  |
| 100 | 岩心快速洗油仪 | DY-5 | / | 1台 |  |
| 101 | 一米平面光栅光谱仪 | WP1-米 | / | 1台 |  |
| 102 | 油气显示评价仪 | YQ-V11 | / | 1台 |  |
| 103 | 有机碳测定仪 | multiN/C 3100HT 1300 | / | 1台 |  |
| 104 | 元素分析仪 | 5E-CHN2700 | / | 1台 |  |
| 105 | 元素分析仪 | vario Macro | / | 1台 |  |
| 106 | 元素分析仪 | EA3000 | / | 1台 |  |
| 107 | 原子吸收分光光度计 | TAS-986 | / | 1台 |  |
| 108 | 原子荧光分光光度计 | AFS-9900 | / | 1台 |  |
| 109 | 原子荧光分光光度计 | / | / | 1台 |  |
| 110 | 真空干燥箱 | DZF-6020 | / | 1台 |  |
| 111 | 真空干燥箱 | DZF-6030A | / | 1台 |  |
| 112 | 振荡搅拌仪 | XZJ-54 | / | 1台 |  |
| 113 | 振荡磨样机 | / | / | 3台 |  |
| 114 | 浊度计 | HI88713 | / | 1台 |  |
| 115 | 紫外可见分光光度计 | specord 210 | / | 1台 |  |
| 116 | 自动测硫仪 | ZDL6C | / | 1台 |  |
| 117 | 自动测硫仪 | ZDL8C | / | 1台 |  |
| 118 | 自动测硫仪 | ZCL8 | / | 1台 |  |
| 119 | 自动红外定硫仪 | TE-S550IRA | / | 1台 |  |
| 120 | 自动量热仪 | WS-C503 | / | 1台 |  |
| 121 | 自动量热仪 | SDACM5000 | / | 1台 |  |
| 122 | 自由膨胀序数仪 | ZP-1 | / | 1台 |  |
| 123 | 自制振荡器 | / | / | 2台 |  |

## 3.4 主要原辅材料

主要原辅材料用量详见表3.4-1：

表3.4-1 项目主要原辅材料消耗一览表

| 名称 | 型号 | 单位 | 规格 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐酸 | A.R/G.R | L | 500ml/瓶 | 200 |  |
| 硝酸 | A.R/G.R | L | 500ml/瓶 | 200 |  |
| 硫酸 | A.R/G.R | L | 500ml/瓶 | 50 |  |
| 磷酸 | A.R/G.R | L | 500ml/瓶 | 10 |  |
| 甲苯 | A.R/G.R | L | 500ml/瓶 | 10 |  |
| 烧碱（氢氧化钠） | A.R/G.R | kg | 500g/瓶 | 50 |  |
| 盐类（碳酸盐类、硝酸盐类） | A.R/G.R | kg | 500g/瓶 | 10 |  |

## 3.5 水源及水平衡

项目水源由渝北区市政提供自来水，主要为生活用水、实验室用水。

根据企业水表记录水量数据，项目（A区）总用水量折算为满负荷为46.4m3/d，低于环评预计用水量551.0m3/d。

项目水平衡详见图3.5-1，排入悦来污水处理厂的废水量为41.81m3/d，低于环评核定的227.9m3/d的废水量。

图3.5-1 项目水平衡图    单位：m3/d

## 3.6 生产工艺

本项目污染物主要由进行土壤科研检测产生，主要流程如下：

图3.6-1 土壤检测实验流程图（酸性实验室）

样品采集：严格按照国家技术标准要求进行采样。

制样：采回的样品干燥后用行星球磨机、振荡磨样机粉碎、磨细待用。

样品交接：采集回来的样品进行登记、交接。

前处理：土壤经硝酸-盐酸-硫酸等消解后备用。

洗涤至容量瓶：消解后的土壤加水洗涤，转移至容量瓶备用。

样品测定：根据不同检测拟建项目采用相应检测方法进行样品测定，一般采用原子吸收法、分光光度法等进行测定。

样品测定后进行数据分析、处理，出检测报告。

图3.6-2 土壤检测实验流程图（有机实验室）

样品采集：严格按照国家技术标准要求进行采样。

制样：采回的样品干燥后用行星球磨机、振荡磨样机粉碎、磨细待用。

萃取、浓缩：制好的土样经有机试剂萃取、浓缩后待分析。

样品测定：根据不同检测拟建项目采用相应检测方法进行样品测定，一般采用原子吸收法、分光光度法等进行测定。

样品测定后进行数据分析、处理，出检测报告。

## 3.7 项目变动情况

经现场勘查，本次验收项目的建设地点、建设性质与环评文件基本一致。根据《环境影响评价法》的规定和重庆市环境保护关于印发《重庆市建设项目重大变更界定程序规定》的通知(渝环发(2014)65号)，项目未发生重大变动。

# 4 环境保护设施

## 4.1 污染物治理/处置设施

### 4.1.1 废气

本项目产生废气主要有制样室废气、酸性实验室废气、有机实验室废气、食堂废气、生化池废气、柴油发电机废气、车库废气。

废气污染物分析治理排放见表4.1-1。

表4.1-1 废气污染物分析及治理及排放情况

| 序号 | 产污环节 | 废气名称 | 污染因子 | 废气处理流程及设施 | 排放方式 | 最终去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制样室 | 工艺废气 | 颗粒物 | 制样过程产生的粉尘经集气罩收集布袋除尘器处理达标后排气筒排放 | 有组织 | 环境空气 | 本次验收监测项目 |
| 2 | 酸性实验室 | 工艺废气 | 氯化氢、氮氧化物、硫酸雾 | 土壤消解过程产生的氯化氢、氮氧化物、硫酸雾经通风橱收集喷淋塔处理后高空排放 | 有组织 | 环境空气 | 本次验收监测项目 |
| 3 | 有机实验室 | 工艺废气 | 甲苯 | 实验分析过程产生的甲苯经通风橱收集活性炭吸附处理后高空排放 | 有组织 | 环境空气 | 本次验收监测项目 |
| 4 | 食堂 | 工艺废气 | 饮食业油烟、非甲烷总烃 | 食堂炒菜过程产生的饮食业油烟、非甲烷总烃经集气罩收集静电净化器处理后高空排放 | 有组织 | 环境空气 | 本次验收监测项目 |
| 5 | 柴油发电机房 | 工艺废气 | NOX、CO、非甲烷总烃 | 柴油发电机运行过程产生的NOX、CO、非甲烷总烃经排气管道至专用竖井排放。 | 有组织 | 环境空气 | 本次验收监测项目 |
| 6 | 生化池 | 工艺废气 | 臭气浓度 | 生化池臭气经专用管道引至楼顶高空排放 | 有组织 | 环境空气 | 本次验收监测项目 |
| 7 | 车库 | 工艺废气 | NOX、CO、非甲烷总烃 | 地下车库废气在远离居民住宅的绿化带排放 | 无组织 | 环境空气 | 本次验收监测项目 |

### 4.1.2 废水

本项目产生的废水有员工的生活废水与实验室废水。

生活污水：本项目现有员工600人，食堂废水经隔油池（处理能力为10m3/h）处理后排入生化池，生活用水直接排入到生化池中。实验室废水经预处理（20m3/d）后排入生化池，员工生活废水与经预处理实验室废水生化池处理达标后，排入悦来污水处理厂。

图4.1-1 废水处置工艺流程图

表4.1-2 废水污染物分析及治理排放情况

| 序号 | 产污环节 | 废水 名称 | 污染 因子 | 废水处理流程及设施 | 排放方式 | 最终去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常生活、实验室 | 生活废水、经预处理实验废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 食堂废水经隔油池处理排入生化池，生活废水直接排入生化池，实验室废水经中和沉淀预处理后排入生化池，最后排入悦来污水处理厂 | 外排 | 嘉陵江 | 本次验收监测项目 |

公司现劳动定员为600人，企业用水量及生活污水排放量有所减少。食堂废水经隔油池处理排入生化池，实验室废水经预处理系统处理后排入生化池，员工日常生活废水直接排入生化池，污水主要污染物为COD、SS、氨氮、动植物油、BOD5。污水通过生化池达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政管网，排入悦来污水处理厂处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入嘉陵江。

### 4.1.3 噪声

项目噪声主要来源于小汽车怠速运行、空调外机、人群活动噪声、水泵房、风机房、柴油发电机、研磨设备等设备。

噪声污染分析及治理见表4.1-3。

表4.1-3 噪声污染物分析及治理排放情况

| 序号 | 产污 环节 | 噪声治理采取措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备噪声 | 基础减震，建筑隔声，高噪设备布设于地下 | 此次验收以测厂界环境噪声来判断项目合格与否 |

### 4.1.4 固体废物

（1）一般工业固体废物

本项目一般固体废物主要为生活垃圾、餐厨垃圾、制样后剩余的煤渣、矿渣以及布袋除尘收集的粉尘、化学分析室产生的不含化学物质的手套、枪头、口罩、塑料、废纸及玻璃制品等，收集后由重庆榕航环卫服务有限公司处置。生化池清掏过程产生的污泥交由清掏公司重庆市嘉益管道疏通有限公司处置。

项目在企业西南侧设1座占地面积约40m2的一般工业固体废物堆场。

（2）危险废物

本项目危险废物主要来源于仪器分析样品处理阶段和化学分析室化学分析，主要为腐蚀性物质（如废酸、废碱）、废药品及其盛装过这类试剂的无法清洗或废弃不用的容器，另外，在酸碱中和沉淀池的污泥也作为危险废物处理。

表4.1-4 固废污染物分析及治理排放情况

| 序号 | 产污 环节 | 污染物名称 | 处置情况及最终去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室 | 实验室过程产生的废酸、废碱、废药品及废弃容器、实验室废水预处理系统产生的中和沉淀污泥 | 危险废物收集后交由重庆巨光实业有限公司处置 |
| 2 |  | 制样后剩余的煤渣、矿渣以及布袋除尘收集的粉尘 | 交由重庆榕航环卫服务有限公司处置 |
| 3 |  | 化学分析室产生的不含化学物质的手套、枪头、口罩、塑料、废纸及玻璃制品等 |  |
| 4 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |  |
| 5 | 生化池 | 生化池污泥 | 交由清掏公司重庆市嘉益管道疏通有限公司 |

## 4.2 其它环保设施

### 4.2.1 环境风险防范措施

项目按照环评要求编制完成了突发环境事件风险评估与应急预案并于2020年6月24日在重庆市渝北区生态环境局备案。按照《应急预案》的计划，每年组织1次突发环境事件应急预案演练。

1、危废间环境风险防范措施：

（1）危废间采取了防腐防渗措施，并强化地基处理，以防止沉降导致库地板及四周开裂；（2）危废间设有围堰能有效防止危险废物撒漏后流入外环境。（3）危废间设置有托盘，在风险物质包装容器破损时能起到一定的防护。

图4.2-1 危废暂存间

2、液体试剂室环境风险防范措施：

（1）液体试剂室地面有防渗处理；（2）液体试剂室位于实验楼内部对泄漏试剂有一定的拦截。

图4.2-2 液体试剂室

3、环境风险管理：

（1）成立了应急处置小组；（2）制定了应急预案，配置了应急救援设备及物质；（3）每年开展一次应急救援演练

### 4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

项目废气排气筒有标识标牌，并设置了常规监测孔，有可拆卸式移动监测采样平台。环评未对企业提出在线装置要求。

图4.2-3 废气标识标牌

图4.2-4 废气进口监测孔

图4.2-5 废气排口监测孔

### 4.2.3 环境保护管理制度调查

（1）环境保护档案管理情况

通过现场查阅，企业有完善的环境保护档案，并由专人统一负责。

（2）公司现有环保管理制度及人员责任分工

企业环保实行部门负责制，由公司后勤中心主任负主要责任，实验楼由检测中心具体负责，其他环保设施由后勤中心具体负责，公司制定有环境保护管理制度，环保培训教育制度等。

## 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

项目环保投资落实情况见表4.3-1。

表4.3-1 各项环保设施实际投资情况

| 治理项目名称 | 治理措施 | 治理效果 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气处理 | 实验室酸性废气 | 酸性实验室废气经集气罩收集通过喷淋塔吸附后达标排放 | 氮氧化物、氯化氢、硫酸雾排放达《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准限值要求 | 580万元 |
|  | 实验室有机废气 | 有机实验室废气经集气罩收集通过活性炭吸附装置吸附后达标排放 | 甲苯达《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准限值要求 |  |
|  | 油烟废气 | 食堂废气经静电净化器处理后达标排放 | 饮食油烟达《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）标准限值要求 |  |
|  | 制样废气 | 制样室废气经集气罩收集布袋除尘器处理后达标排放 | 颗粒物达《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准限值要求 |  |
|  | 柴油发电机废气 | 柴油发电机废气经专用管道排放 | 氮氧化物、一氧化碳、非甲烷总烃达《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准限值要求 |  |
|  | 生化池废气 | 生化池废气经收集后用专用管道引至屋顶高空排放 | 达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2臭气浓度15m排放限值要求 |  |
|  | 车库废气 | 车库汽车废气在绿化带、远离居民住宅处设置两个地下车库废气排放口排放 | 无组织氮氧化物、一氧化碳、非甲烷总烃达《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准限值要求 |  |
| 废水处理 | 生活废水 | 食堂废水经隔油池处理与生活废水一起进入生化池处理达标排放 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排放要求 | 300万元 |
|  | 实验室废水 | 实验室废水经中和沉淀处理预处理后与生活污水一起进入生化池处理达标排放 |  |  |
| 固废 | 一般工业固废 | 设一般工业固废暂存点，采取“防扬散、防流失、防渗漏”等措施，一般工业固废按要求处理 | 符合GB18599-2001《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》 | 1万元 |
|  | 危险固废 | 设专用危废暂存间，占地面积约20m2，危废暂存间有相应标识，并采取“三防”措施，周边设置围堰。危废收集后定期交具有危废处理资质的单位处置，并实行危险废物转移联单制度。 | 符合GB18597-2001《危险废物储存污染控制标准》 | 7万元 |
|  | 生活垃圾 | 设专用垃圾桶收集后每天交环卫部门统一处置。 | 符合GB18599-2001《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》 | 2万元 |
| 噪声治理 | 合理布局、消声、隔声、吸声、减振等措施。 | 厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准 | 300万元 |
| 电离辐射 | 安装防护罩，密闭性设计，内部设置有X射线管套，出口处设置了遮光器，布置在人群走动较少位置。成立了辐射安全与环境保护领导小组，建立了辐射安全防护措施和规章制度。 | 满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)、《X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》(GBZ115-2002)的要求 | 20万元 |

根据企业自查和现场踏勘，结合项目环评、批复、环保设计材料等要求，该项目环保设施及措施的建设、环评批复无重大变更，其具体建设和“三同时”落实情况详见表4.3-2。

表4.3-2 环评及批复污染治理措施落实情况一览表

| 序号 | 类别 | 环评及批复要求的处理处置方式 | 实际处理处置方式 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 严格实行雨污分流，职工食堂产生的餐饮废水经隔油池预处理后、实验室废水经中和沉淀处理后与生活污水一起接入生化池进行处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入市政污水管网。 | 企业实行雨污分流制，雨水经管网收集后就近排入市镇雨水管网，新建1座处理能力为700m3/d生化池用于处理生活废水与预处理（处理能力为20m3/d）后的实验室废水。食堂污水经隔油池（处理能力为10m3/h）处理后，与生活污水一并进入生化池处理，废水达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996)三级标准，排入市政污水管网进入悦来污水处理厂处理。 | 已落实，悦来污水处理厂现已修建完毕。 |
| 2 | 废气 | 食堂油烟废气经净化处理达GB18483-2001标准后高空排放；锅炉废气必须符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)要求；备用柴油发电机组废气经排气管道至专用排烟竖井排放，车库汽车废气在绿化带、远离居民住宅处设置两个地下车库废气排放口排放，生化池臭气经收集后用专用管道引至屋顶高空排放；垃圾收集点采取密闭措施，日清日运，定期消毒、除臭等措施；实验室酸碱废气、有机废气经固体吸收法处理或经专用管道集中收集并经吸附处理达标后高空排放，排口位置尽量远离香城故事小区一侧；制样过程中产生的粉尘通过集气罩收集布袋除尘后经排气简排放。 | 食堂油烟废气经净化处理达GB18483-2001标准后高空排放；备用柴油发电机组废气经排气管道至专用排烟竖井排放，车库汽车废气在绿化带、远离居民住宅处设置两个地下车库废气排放口排放，生化池臭气经收集后用专用管道引至屋顶高空排放；垃圾收集点采取密闭措施，日清日运，定期消毒、除臭等措施；实验室酸碱废气经专用管道集中收集并经喷淋塔吸附处理达标后高空排放，实验室有机废气经专用管道集中收集并经活性炭吸附处理达标后高空排放，排口位置尽量远离香城故事小区一侧；制样过程中产生的粉尘通过集气罩收集布袋除尘后经排气简排放。 | 已落实，由于企业锅炉属于B区工程还未建设本次验收未纳入。 |
| 3 | 噪声 | 备用柴油发电机、泵、风机等主要噪声设备必须布置到地下负一层或地下停车场内，且采取严格的隔声、减振等措施，中央空调冷却塔须设置在学术中心裙房屋面，并采取消声、减振措施，确保噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准排放。 | 备用柴油发电机、泵、风机等主要噪声设备布置在地下负一层及地下停车场内，且采取严格的隔声、减振等措施，学术中心为B区项目未修建不在本次验收范围内。 | 已落实 |
| 4 | 固废 | 生活垃圾实行分类袋装化送垃圾收集点，交由环卫部门运至城市垃圾处理场统一处置:污水处理设施生化污泥定期清掏后由环卫部门送城市垃圾处理场集中处置；餐厨垃圾用专用容器收集后交由有资质单位的统一处置。对于实验室危险废物，必须设置专门的危险废物临时储存装置进行收集，委托有资质的危险废物处置单位定期处置。 | 按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2001）要求设置危险废物暂存间（20m2）用于存放实验室危险废物交由重庆巨光实业有限公司处置处理；生活垃圾、餐厨垃圾、制样后剩余的煤渣、矿渣以及布袋除尘收集的粉尘、化学分析室产生的不含化学物质的手套、枪头、口罩、塑料、废纸及玻璃制品等实行分类袋装化送垃圾收集点，交由环卫部门统一处置；污水处理设施生化污泥定期清掏后由清掏公司处理。 | 已落实 |
| 5 | 电离辐射 | 按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)、《X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》(GBZ115-2002)的要求，对X射线衍射仪、X射线荧光光谱仪的房间进行合理布局，尽量不要布置在人群易走动的上下楼梯房，减少事故发生时的受影响人数;成立辐射安全与环境保护领导小组，落实具体人员，建立辐射安全防护措施和相关规章制度并认真落实；辐射工作人员必须经过重庆市辐射工作安全防护培训并考核合格后持证上岗；按规定程序办理《辐射安全许可证》。 | 按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)、《X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》(GBZ115-2002)的要求，对X射线衍射仪、X射线荧光光谱仪的房间进行合理布局，布置在人群易走动的上下楼梯房，且成立了辐射安全与环境保护领导小组，建立了辐射安全防护措施和规章制度，本项目的X射线衍射仪、X射线荧光光谱仪为豁免类无需办理《辐射安全许可证》。豁免证书详见附件。 | 已落实 |

# 5 环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定

## 5.1 环境影响报告书主要结论与建议

表5.1-1 防治设施要求一览表

| 类型 | 环评要求 |
| --- | --- |
| 废水 | 项目外排废水量为536.9m3/d。主要污染物为SS、COD、NH3-N、动植物油、BOD5。生活污水排入处理能力700m3/d生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996））一级标准后，接入市政污水管网排至朱长溪，最终汇入嘉陵江。待悦来污水处理厂建成后，生活污水经生化池处理达三级标准后接入市政污水管网排入悦来污水处理厂处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后后，最终进入嘉陵江。食堂含油污水先经隔油池隔油处理后，排入生化池处理。实验室废水经中和沉淀预处理后，排入生化池处理。 |
| 废气 | 食堂油烟采用静电式油烟净化器处理后，经专用油烟烟道排放，饮食业油烟排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求。 柴油发电机废气经排气管道至专用土建排烟竖井排放，NOX、CO、非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求。 车库尾气排放口高度不低于2.5m，NOX、CO、非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求。 污水处理装置臭气专用管道引至屋顶有组织的高空排放，臭气浓度排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求。 实验室废气通风橱排气后经SDG吸附剂吸附高空排放，NOX、氯化氢、硫酸雾、甲苯排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求。 制样室集气罩集气后布袋除尘高空排放，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准要求。 |
| 噪声 | 本项目噪声主要来源于小汽车怠速运行、空调冷水机组、空调制冷机塔、人群活动噪声、水泵房、风机房、柴油发电机、研磨设备、洗衣机、脱水机、烘干机等，噪声源强在60-95dB(A)。上述设备经减震、消声、地下室隔声等处理。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）二级标准。 |
| 固废 | 制样室产生的剩余的煤渣、矿渣以及布袋除尘收集的粉尘等一般固体废物和化学分析室产生的不含化学试剂的手套、枪头、口罩、塑料、废纸及玻璃制品等由企业集中收集后与生活垃圾、餐厨垃圾委托环卫部门及时清运。污水处理设施生化污泥定期清掏后由清掏公司处理。实验室产生的废酸、废碱、废药品及其盛装过这类试剂的无法清洗或废弃不用的容器、酸碱中和沉淀池的污泥交有资质的单位统一回收处理。 危险废物存于危险废物暂存间，按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB 18597-2001）要求设置危险废物暂存间（20m2）用于危险废物。 |
| 电离辐射 | X射线衍射仪、X射线荧光光谱仪按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)、《X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》(GBZ115-2002)的要求进行布局。完善辐射管理机构和人员及辐射相关规章制度建设，辐射工作人员必须经过重庆市辐射工作安全防护培训并考核合格后，持证上岗；取得《辐射安全许可证》 |

## 5.2 审批部门审批决定

重庆市渝北区建设项目环境影响评价文件批准书

渝（北）环准【2012】054号

重庆地质矿产研究院：

你单位报送的重庆地质矿产研究院科研办公基地项目(项目编号:5001122011000363)建设项目环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法规的有关规定，经研究，批准该项目在重庆市渝北区空港新城建设。该项目在设计、施工和营运中应按以下要求办理:

一、该建设项目的建设内容和建设规模为:总占地面积28435m²，总建筑面积131324m²(含地下车库)；地上建筑面积62870m²,其中办公楼建筑面积为17856m²，学术交流中心建筑面积29093m²，实验室面积5928m²，研发中心建筑面积9998m²。地下建筑面积68454m²。工程总投资46114亿元，环保投资260万元。建设工期为18个月。

三、该项目应严格按照本批准书附件规定的排放标准及总量控制指标控制限值执行，不得突破。

四、该项目在设计、建设和运营过程中重点做好以下工作:

(一)施工期环境保护要求

1、文明施工，严格按照《重庆市主城尘污染防治办法》的要求控制扬尘污染；施工场地应采取围挡、定期洒水等措施防止扬尘污染。

2、合理安排施工时间，禁止夜间22:00时至次日6:00时进行高噪声施工作业，确因抢修抢险、生产工艺需要，必须到渝北区行政大厅环保窗口办理夜问施工手续。

3、必须燃用清洁燃料，禁止施工工地燃煤；施工现场内不得进行混凝土搅拌等环节。

4、施工初期开挖废水经沉砂池深沉处理后循环使用；施工期所产生的生活污水和施工机械保养，冲洗废水经生化池有效处理达GB8978-1996一级标准后排入市政排污管。

5、施工过程中，必须采取环评所提出的水土保持措施防治水土流失。

（二）营运期环境保护要求

1、废水污染治理要求

严格实行雨污分流，职工食堂产生的餐饮废水经隔油池预处理后、实验室废水经中和沉淀处理后与生活污水一起接入生化池进行处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入市政污水管网。

2、废气污染治理要求

食堂油烟废气经净化处理达GB18483-2001标准后高空排放；锅炉废气必须符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)要求；备用柴油发电机组废气经排气管道至专用排烟竖井排放，车库汽车废气在绿化带、远离居民住宅处设置两个地下车库废气排放口排放，生化池臭气经收集后用专用管道引至屋顶高空排放；垃圾收集点采取密闭措施，日清日运，定期消毒、除臭等措施；实验室酸碱废气、有机废气经固体吸收法处理或经专用管道集中收集并经吸附处理达标后高空排放，排口位置尽量远离香城故事小区一侧；制样过程中产生的粉尘通过集气罩收集布袋除尘后经排气简排放。

3、噪声污染治理要求

备用柴油发电机、泵、风机等主要噪声设备必须布置到地下负一层或地下停车场内，且采取严格的隔声、减振等措施，中央空调冷却塔须设置在学术中心裙房屋面，并采取消声、减振措施，确保噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准排放。

4、固废污染治理要求

生活垃圾实行分类袋装化送垃圾收集点，交由环卫部门运至城市垃圾处理场统一处置:污水处理设施生化污泥定期清掏后由环卫部门送城市垃圾处理场集中处置；餐厨垃圾用专用容器收集后交由有资质单位的统一处置。对于实验室危险废物，必须设置专门的危险废物临时储存装置进行收集，委托有资质的危险废物处置单位定期处置。

5、按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)、《X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》(GBZ115-2002)的要求，对X射线衍射仪、X射线荧光光谱仪的房问进行合理布局，尽量不要布置在人群易走动的上下楼梯房，减少事故发生时的受影响人数;成立辐射安全与环境保护领导小组，落实具体人员，建立辐射安全防护措施和相关规章制度并认真落实；辐射工作人员必须经过重庆市辐射工作安全防护培训并考核合格后持证上岗；按规定程序办理《辐射安全许可证》。

6、落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，健全相关化学品及危废储运制度。

7、总量控制

本项目执行GB8978-1996一级标准时，COD18.23t/a、NH3-N2.74t/a。纳入城北污水处理场削减量中扣除。

五、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目开工前应将该项目环境保护设施设计报我局备案。项目竣工后，建设单位必须按照规定程序申请环保验收(试生产)。验收合格后，项目方能投入正式营运。

六、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺，防治污染、生态保护与辐射安全防护措施发生重大变化的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

二〇一二年五月二十日

抄送：渝北区环境监察支队

# 6 验收执行标准

## 6.1 大气污染物排放标准

根据环评、批复，结合最新环境管理要求，确定废气污染物排放标准，实验室酸性废气中氯化氢、硫酸雾、氮氧化物，实验室有机废气中甲苯，实验室制样废气中颗粒物，柴油发电机废气中NOX、CO、非甲烷总烃，排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准要求，食堂油烟废气中饮食油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）限值要求，污水处理装置废气中臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准，车库无组织废气NOX、CO、非甲烷总烃与实验室制样废气造成的无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准要求，详见下表6.1-1。

表6.1-1 项目废气污染物排放执行标准

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 排放标准 | 监控点 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 浓度限值（mg/m3） | 速率限值（kg/h） |
| 1 | 酸性实验室 | 氯化氢 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 排气筒 | 100 | 2.6 |
| 2 |  | 硫酸雾 |  |  | 45 | 15 |
| 3 |  | 氮氧化物 |  |  | 240 | 7.5 |
| 4 | 有机实验室 | 甲苯 |  |  | 40 | 30 |
| 5 | 制样室 | 颗粒物 |  |  | 120 | 0.498 |
| 6 | 柴油发电机房 | NOX |  |  | 240 | 7.5 |
| 7 |  | CO |  |  | / | / |
| 8 |  | 非甲烷总烃 |  |  | 120 | 100 |
| 9 | 生化池 | 臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |  | 2000 | / |
| 10 | 食堂 | 饮食油烟 | 《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001） |  | 2.0 | / |
| 11 | 车库 | NOX | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） | 厂界 | 0.12 | / |
| 12 |  | CO |  |  | / | / |
| 13 |  | 非甲烷总烃 |  |  | 4.0 | / |
| 14 | 制样室 | TSP |  |  | 1.0 | / |

## 6.2 废水污染物排放标准

根据环评、批复，结合最新环境管理要求，确定废水污染物排放标准，本项目废水悦来污水处理厂未修建以前执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，现悦来污水处理厂已修建完毕，项目废水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后再排入悦来污水处理厂，处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排放至嘉陵江。

表6.2-1 项目废水污染物排放执行标准

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 排放标准 | 监控点 | 标准限值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水 | COD | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 | 生化池排口 | 500 |
|  |  | BOD5 |  |  | 300 |
|  |  | 动植物油 |  |  | 100 |
|  |  | NH3-N |  |  | / |
|  |  | SS |  |  | 400 |

## 6.3 噪声排放标准

根据环评、批复，结合最新环境管理要求，项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准见表6.3-1。

表6.3-1 项目厂界噪声排放执行标准

| 项目 | 评价标准限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界噪声 | 60dB(A) | 50dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中2类标准 |

## 6.4 固体废物污染管控要求

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中Ⅱ类一般工业固体废物的处理处置要求。

危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）其2013年修改单中危险废物的处理处置要求。

## 6.5 电离辐射管控要求

按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)、《X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》(GBZ115-2002)的要求进行布局。

# 7 验收监测内容

本次竣工环境保护验收监测方案依据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、项目环评报告、批复的要求及现场实际情况进行编制。

## 7.1 环保设施监测点位

本项目环保设施主要为废水治理设施（厂区生化池、实验室废水预处理系统）、废气治理设施（布袋除尘器、喷淋塔、活性炭吸附装置、油烟净化器）、噪声处理设施（设备减振、建筑隔声），监测布点图见图7.1-1、7.1-2、7.1-3。

图例：★表示废水检测点,◎表示废气有组织检测点，○表示废气无组织检测点，

▲表示工业企业厂界环境噪声检测点。

图7.1-1 重庆地质矿产研究院平面布局图

图例：★表示废水检测点。

图7.1-2 重庆地质矿产研究院废水检测示意图

图例：D-D'，FQ-FQ'表示废气有组织检测断面，x表示测点。

图7.1-3 重庆地质矿产研究院废气有组织检测点示意图

## 7.2 废气达标排放监测

根据本项目废气污染物种类、排放方式，废气监测因子、点位、频率等见表7.2-1。

表7.2-1 废气监测项目、点位、频次一览表

| 位置 | 项目 | 监测点位数 | 监测因子 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 酸性废气 | 喷淋塔进口D1-D7、D15◎ 喷淋塔出口FQ1-FQ7◎ （7根） | 氮氧化物 | 连续监测2天，每天3次 | / |
|  |  |  | 氯化氢 |  |  |
|  |  |  | 硫酸雾 |  |  |
|  | 有机废气 | 活性炭吸附装置进口D8-D10◎ 喷淋塔出口FQ8-FQ10◎ （3根） | 甲苯 | 连续监测2天，每天3次 | / |
|  | 制样废气 | 布袋除尘器出口FQ11◎（1根） | 颗粒物 | 连续监测2天，每天3次 | / |
| 生化池 | 生化池废气 | 生化池废气出口FQ12◎（1根） | 臭气浓度 | 连续监测2天，每天3次 | / |
| 食堂 | 食堂废气 | 油烟净化器进口D13◎ 油烟净化器出口FQ13◎（1根） | 饮食业油烟 | 连续监测2天，每天5次 | / |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 连续监测2天，每天4次 | / |
| 柴油发电机房 | 柴油发电机废气 | 柴油发电机废气排口FQ14◎（1根） | 非甲烷总烃 | 连续监测2天，每天3次 | / |
|  |  |  | 一氧化碳 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  |
| 厂界无组织监测 | 上风向处设置1个监测点，下风向周界浓度最高处设置3个监测点 | 氮氧化物 | 连续监测2天，每天3次 | / |
|  |  | TSP |  |  |
|  | 下风向周界浓度最高处设置3个监测点 | 一氧化碳、非甲烷总烃 |  |  |

## 7.3 废水达标排放监测

根据本项目废水污染物种类、排放方式，废水监测因子、点位、频率等见表7.3-1。

表7.3-1 废水监测项目、点位、频次一览表

| 项目 | 监测点位数 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合废水 | 生化池进口A1、生化池排口W1 | pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油 | 连续监测2天，每天4次 |

## 7.4 厂界噪声达标监测

噪声监测点位设置在东、南、西、北厂界外1米处。

表7.4-1 噪声监测项目、点位、频次一览表

| 监测项目 | 监测点位 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | N1南厂界外1米处 | 连续监测2天，每天昼夜各监测1次 |
|  | N2东厂界外1米处 |  |
|  | N3北厂界外1米处 |  |
|  | N4西厂界外1米处 |  |

8 质量保证及质量控制

验收监测单位重庆市九升检测技术有限公司已于2018年7月9日取得重庆市质量技术监督局颁发的资质认定证书（CMA），具备废水、废气、噪声等多种检验检测能力。

监测过程中的质量保证措施按国家环境保护总局颁发的《环境监测质量保证管理规定》（暂行）的要求进行，实施全过程质量保证。保证了监测过程中生产工况负荷满足验收监测技术规范要求和各监测点位布置的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；监测数据实行了三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

## 8.1 监测分析方法

项目监测分析方法、方法来源及分析方法详见表8.1-1。

表8.1-1 监测分析方法一览表

| 检测类型 | 检测项目 | 检测方法 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 便携式pH计法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）（3.1.6.2）国家环境保护总局（2002年） |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 | HJ 505-2009 |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB/T 11901-1989 |
|  | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 | HJ637-2018 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 | HJ 537-2009 |
| 废气 有组织 | 烟气参数 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157-1996 |
|  | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ 836-2017 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 | HJ 693-2014 |
|  | 一氧化碳 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 定电位电解法 | HJ 973-2018 |
|  | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T 27-1999 |
|  | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 | HJ 544-2016 |
|  | 甲苯 | 6.2.1.1 活性炭吸附二硫化碳解吸-气相色谱法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） |
|  | 饮食业油烟 | 饮食业油烟排放标准（试行） （附录A 饮食业油烟采样方法及分析方法） | GB 18483-2001 |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ 38-2017 |
| 废气 无组织 | 氮氧化物 | 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 |
|  | 一氧化碳 | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 | GB/T 9801-1988 |
|  | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷、非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | HJ 604-2017 |
|  | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | GB/T15432-1995 |
| 噪声 | 工业企业厂 界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 |

## 8.2 监测仪器

项目监测所使用的仪器及型号、编号详见表8.2-1

表8.2-1 项目监测所使用的仪器及型号、编号一览表

| 检测类型 | 检测项目 | 仪器名称及型号 | 仪器编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 便携式酸度计 PHS-10 | JSYQ-W176 | 仪器在计量检定/校准有效期内使用 |
|  | 化学需氧量 | 酸式滴定管50.00mL | ZB1910294 |  |
|  | 五日生化需氧量 | 便携式溶解氧仪JPB-607A | JSYQ-W136 |  |
|  |  | 生化培养箱LRH-250A | JSYQ-N092 JSYQ-N181 |  |
|  | 悬浮物 | 电子天平BT125D | JSYQ-N045 |  |
|  | 动植物油 | 红外分光测油仪OIL460 | JSYQ-N125 |  |
|  | 氨氮 | 酸式滴定管50.00mL | ZB1910302 |  |
| 废气 有组织 | 烟气参数 | 微电脑烟尘平行采样仪TH-880F | JSYQ-W094 JSYQ-W092 JSYQ-W091 JSYQ-W221 |  |
|  | 颗粒物 | 微电脑烟尘平行采样仪TH-880F | JSYQ-W221 |  |
|  |  | 电子天平MS205DU | JSYQ-N114 |  |
|  | 氮氧化物 | 烟气分析仪KM9506 | JSYQ-W170 JSYQ-W171 |  |
|  |  | 烟气分析仪Testo350 | JSYQ-W009 |  |
|  | 氯化氢 | 烟气采样器 TH-600C | JSYQ-W120 JSYQ-W162 |  |
|  |  | 智能双路烟气采样器崂应3072型 | JSYQ-W211 |  |
|  |  | 可见分光光度计 T6新悦 | JSYQ-N085 |  |
| 废气 有组织 | 一氧化碳 | 烟气分析仪Testo350 | JSYQ-W009 | 仪器在计量检定/校准有效期内使用 |
|  | 硫酸雾 | 微电脑烟尘平行采样仪TH-880F | JSYQ-W094 JSYQ-W092 JSYQ-W091 |  |
|  |  | 离子色谱Aquion | JSYQ-N117 |  |
|  | 甲苯 | 烟气采样器 TH-600C | JSYQ-W116 JSYQ-W162 |  |
|  |  | 气相色谱仪7890B | JSYQ-N059 |  |
|  | 饮食业油烟 | 微电脑烟尘平行采样仪TH-880F | JSYQ-W221 JSYQ-W091 |  |
|  |  | 红外分光测油仪 OIL460 | JSYQ-N004 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 烟气采样器 TH-600C | JSYQ-W116 JSYQ-W162 |  |
|  |  | 气相色谱仪GC-2014C | JSYQ-N182 |  |
| 废气无组织 | 氮氧化物 | 大气与颗粒物组合采样器TH-3150 | JSYQ-W121 JSYQ-W122 JSYQ-W123 JSYQ-W124 |  |
|  |  | 可见分光光度计T6新悦 | JSYQ-N002 |  |
|  | 一氧化碳 | 不分光红外线CO分析仪GXH-3011A | JSYQ-W080 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 气相色谱仪GC-2014C | JSYQ-N182 |  |
|  | 颗粒物 | 智能中流量空气总悬浮物颗粒采样器TH-150 | JSYQ-W104 JSYQ-W101 JSYQ-W103 JSYQ-W167 |  |
|  |  | 电子天平MS205DU | JSYQ-N114 |  |
| 噪声 | 工业企业厂界环境噪声 | 多功能声级计AWA5688 | JSYQ-W259 |  |
|  |  | 声校准器AWA6221B | JSYQ-W181 |  |

## 8.3 人员资质

参与本项目监测人员主要有：刘楠琴、李钰、牟成彬、廖奇龙、冉建锋、谭俊、覃羿臻、罗俊、谭文迪、李乾峰、郑建川、周艳琴、戴星红、王乙霖、赵芝芳、张宗雪、程玲、刘东艳、范军、张涛、郑伟、李诗兰、杨斯涵、马灼礼、周晓榆等，以上人员均经过了专门的培训并持证上岗，满足质量控制的要求。

## 8.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）样品分析时尽量避免了被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。

（2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%～70%之间）。

（3）废气监测（分析）仪器在测试前用流量计对其进行校核，在测试时保证了采样流量的准确。

## 8.5 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测时严格按照国家标准方法的有关规定进行监测。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。项目生产工况正常，天气为晴天，风速＜5m/s。测试前后对声级计进行校准，测量前后灵敏度之差值均满足≤0.5dB的质控要求。

## 8.6 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）等的要求进行。选择的方法检出限应满足要求。采样过程中应采集一定比例的平行样；实验室分析过程一般应使用标准物质、空白试验、平行双样测定、加标回收率测定等质控措施。

# 9 验收监测结果

## 9.1 生产工况

验收监测期间（2020年6月4日~6月5日和2020年6月29日~6月30日），重庆地质矿产研究院实验室及办公楼正常运行和环保设施运行正常，监测期间实验室运行负荷75%，满足验收监测技术规范要求。废水处理站处理能力700m3/d，监测期间废水量约为38m3/d，采取间歇运行方式。

## 9.2 环境保护设施调试效果

### 9.2.1 废气

（1）有组织排放

废气有组织排放监测结果详见下表9.2-1~9.2-15。

表9.2-1 1#酸洗废气进口（D1）、出口（FQ1）检测结果一览表

排气筒高度：FQ1=32m                                                             截面积：D1=0.315m2、FQ1=0.636m2

| 检测 日期 | 检测位置 及频次 | 废气 流速 | 废气流量 （标▪干） | 硫酸雾 | 氯化氢 | 氮氧化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 （标▪干） | 排放速率 | 排放浓度 （标▪干） | 排放速率 | 排放浓度 （标▪干） | 排放速率 |
|  |  | m/s | m3/h | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h |
| 2020.6.4 | 1#酸洗废气进口（D1） | 20YS0041-D1-1-1 | 10.17 | 9439.8 | 1.31 | 1.24×10-2 | 14.9 | 0.141 | 9 | 8.50×10-2 |
|  |  | 20YS0041-D1-1-2 | 10.14 | 9422.9 | 1.29 | 1.22×10-2 | 12.5 | 0.118 | 11 | 0.104 |
|  |  | 20YS0041-D1-1-3 | 10.23 | 9483.7 | 1.27 | 1.20×10-2 | 15.2 | 0.144 | 9 | 8.54×10-2 |
|  | 1#酸洗废气排口（FQ1） | 20YS0041-FQ1-1-1 | 4.86 | 8888.4 | 1.17 | 1.04×10-2 | 8.1 | 7.20×10-2 | 4 | 3.56×10-2 |
|  |  | 20YS0041-FQ1-1-2 | 4.90 | 8940.2 | 1.21 | 1.08×10-2 | 6.3 | 5.63×10-2 | 4 | 3.58×10-2 |
|  |  | 20YS0041-FQ1-1-3 | 4.96 | 8982.0 | 1.10 | 9.88×10-3 | 7.7 | 6.92×10-2 | ND | N |
| 2020.6.5 | 1#酸洗废气进口（D1） | 20YS0041-D1-2-1 | 10.31 | 9540.4 | 1.20 | 1.14×10-2 | 16.1 | 0.154 | 8 | 7.63×10-2 |
|  |  | 20YS0041-D1-2-2 | 10.38 | 9618.4 | 1.25 | 1.20×10-2 | 12.3 | 0.118 | 11 | 0.106 |
|  |  | 20YS0041-D1-2-3 | 10.28 | 9495.1 | 1.18 | 1.12×10-2 | 16.4 | 0.156 | 9 | 8.55×10-2 |
|  | 1#酸洗废气排口（FQ1） | 20YS0041-FQ1-2-1 | 4.83 | 8750.4 | 1.24 | 1.09×10-2 | 7.4 | 6.48×10-2 | 5 | 4.38×10-2 |
|  |  | 20YS0041-FQ1-2-2 | 4.90 | 8852.9 | 1.25 | 1.11×10-2 | 7.4 | 6.55×10-2 | ND | N |
|  |  | 20YS0041-FQ1-2-3 | 4.80 | 8706.1 | 1.17 | 1.02×10-2 | 7.7 | 6.70×10-2 | ND | N |
| 评价标准值 | / | / | 45 | 10.04 | 100 | 1.64 | 240 | 5.02 |
| 参照标准值 | / | / | 45 | 10.04 | 100 | 1.64 | 200 | 1.4 |
| 评价依据 | 评价标准《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准 参照标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中标准限值。 |
| 评价结论 | 此次检测，1#酸洗废气排口（FQ1）排放的废气中硫酸雾、氯化氢、氮氧化物检测结果均达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准并满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中标准限值 |
| 备注 | 排气筒高度位于30-40m之间，排放速率由内插法计算而得；“ND”表示检测数据低于标准方法检出限，相应排放速率以“N”表示。 |

表9.2-2 2#酸洗废气进口（D2）、出口（FQ2）检测结果一览表

排气筒高度：FQ2=32m                                                             截面积：D2=0.504m2、FQ2=0.636m2

| 检测 日期 | 检测位置 及频次 | 废气 流速 | 废气流量 （标▪干） | 硫酸雾 | 氯化氢 | 氮氧化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 （标▪干） | 排放速率 | 排放浓度 （标▪干） | 排放速率 | 排放浓度 （标▪干） | 排放速率 |
|  |  | m/s | m3/h | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h |
| 2020.6.4 | 2#酸洗废气进口（D2） | 20YS0041-D2-1-1 | 10.59 | 15801.8 | 0.71 | 1.12×10-2 | 13.8 | 0.218 | 8 | 0.126 |
|  |  | 20YS0041-D2-1-2 | 10.49 | 15628.1 | 0.81 | 1.27×10-2 | 13.2 | 0.206 | 10 | 0.156 |
|  |  | 20YS0041-D2-1-3 | 10.53 | 15668.2 | 0.76 | 1.19×10-2 | 12.9 | 0.202 | 9 | 0.141 |
|  | 2#酸洗废气排口（FQ2） | 20YS0041-FQ2-1-1 | 8.58 | 15650.1 | 0.51 | 7.98×10-3 | 6.7 | 0.105 | ND | N |
|  |  | 20YS0041-FQ2-1-2 | 8.45 | 15455.5 | 0.53 | 8.19×10-3 | 8.1 | 0.125 | 4 | 6.18×10-2 |
|  |  | 20YS0041-FQ2-1-3 | 8.41 | 15306.6 | 0.68 | 1.04×10-2 | 6.4 | 9.80×10-3 | 5 | 7.65×10-2 |
| 2020.6.5 | 1#酸洗废气进口（D2） | 20YS0041-D2-2-1 | 10.65 | 15825.1 | 0.78 | 1.23×10-2 | 13.7 | 0.217 | 13 | 2.06×10-2 |
|  |  | 20YS0041-D2-2-2 | 10.60 | 15773.4 | 0.74 | 1.17×10-2 | 14.0 | 0.221 | 10 | 0.158 |
|  |  | 20YS0041-D2-2-3 | 10.48 | 15617.3 | 0.78 | 1.22×10-2 | 14.0 | 0.219 | 11 | 0.172 |
|  | 1#酸洗废气排口（FQ2） | 20YS0041-FQ2-2-1 | 8.54 | 15505.7 | 0.53 | 8.22×10-3 | 7.4 | 0.115 | 5 | 7.75×10-2 |
|  |  | 20YS0041-FQ2-2-2 | 8.56 | 15454.4 | 0.57 | 8.81×10-3 | 8.1 | 0.125 | 4 | 6.18×10-2 |
|  |  | 20YS0041-FQ2-2-3 | 8.38 | 15200.7 | 0.51 | 7.75×10-3 | 8.1 | 0.123 | 4 | 6.08×10-2 |
| 评价标准值 | / | / | 45 | 10.04 | 100 | 1.64 | 240 | 5.02 |
| 参照标准值 | / | / | 45 | 10.04 | 100 | 1.64 | 200 | 1.4 |
| 评价依据 | 评价标准《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准 参照标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中标准限值。 |
| 评价结论 | 此次检测，2#酸洗废气排口（FQ2）排放的废气中硫酸雾、氯化氢、氮氧化物检测结果均达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准并满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中标准限值 |
| 备注 | 排气筒高度位于30-40m之间，排放速率由内插法计算而得；“ND”表示检测数据低于标准方法检出限，相应排放速率以“N”表示。 |

表9.2-3 3#酸洗废气进口（D3）、出口（FQ3）检测结果一览表

排气筒高度：FQ3=32m                                                             截面积：D3=0.160m2、FQ3=0.250m2

| 检测 日期 | 检测位置 及频次 | 废气 流速 | 废气流量 （标▪干） | 硫酸雾 | 氯化氢 | 氮氧化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 （标▪干） | 排放速率 | 排放浓度 （标▪干） | 排放速率 | 排放浓度 （标▪干） | 排放速率 |
|  |  | m/s | m3/h | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h |
| 2020.6.4 | 3#酸洗废气进口（D3） | 20YS0041-D3-1-1 | 11.55 | 5495.7 | 1.25 | 6.87×10-3 | 12.5 | 6.87×10-2 | 10 | 5.50×10-2 |
|  |  | 20YS0041-D3-1-2 | 11.23 | 5333.5 | 1.27 | 6.77×10-3 | 13.8 | 7.36×10-2 | 7 | 3.73×10-2 |
|  |  | 20YS0041-D3-1-3 | 11.41 | 5403.6 | 1.25 | 6.75×10-3 | 13.2 | 7.13×10-2 | 8 | 4.32×10-2 |
|  | 3#酸洗废气排口（FQ3） | 20YS0041-FQ3-1-1 | 7.00 | 5049.1 | 1.12 | 5.65×10-3 | 7.7 | 3.89×10-2 | 4 | 2.02×10-2 |
|  |  | 20YS0041-FQ3-1-2 | 6.93 | 4996.3 | 1.17 | 5.85×10-3 | 8.1 | 4.05×10-2 | ND | N |
|  |  | 20YS0041-FQ3-1-3 | 7.02 | 5068.9 | 1.11 | 5.63×10-3 | 9.1 | 4.61×10-2 | 4 | 2.03×10-2 |
| 2020.6.5 | 3#酸洗废气进口（D3） | 20YS0041-D3-2-1 | 11.39 | 5388.8 | 1.37 | 7.38×10-3 | 13.0 | 7.01×10-2 | 7 | 3.77×10-2 |
|  |  | 20YS0041-D3-2-2 | 11.24 | 5310.7 | 1.35 | 7.17×10-3 | 13.3 | 7.06×10-2 | 8 | 4.25×10-2 |
|  |  | 20YS0041-D3-2-3 | 11.21 | 5292.5 | 1.39 | 7.36×10-3 | 12.3 | 6.51×10-2 | 8 | 4.23×10-2 |
|  | 3#酸洗废气排口（FQ3） | 20YS0041-FQ3-2-1 | 7.16 | 5153.8 | 0.803 | 4.14×10-3 | 6.4 | 3.30×10-2 | 4 | 2.06×10-2 |
|  |  | 20YS0041-FQ3-2-2 | 6.89 | 4947.6 | 1.02 | 5.05×10-3 | 8.4 | 4.16×10-2 | ND | N |
|  |  | 20YS0041-FQ3-2-3 | 6.86 | 4930.0 | 0.815 | 4.02×10-3 | 8.1 | 3.99×10-2 | ND | N |
| 评价标准值 | / | / | 45 | 10.04 | 100 | 1.64 | 240 | 5.02 |
| 参照标准值 | / | / | 45 | 10.04 | 100 | 1.64 | 200 | 1.4 |
| 评价依据 | 评价标准《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准 参照标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中标准限值。 |
| 评价结论 | 此次检测，3#酸洗废气排口（FQ3）排放的废气中硫酸雾、氯化氢、氮氧化物检测结果均达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准并满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中标准限值 |
| 备注 | 排气筒高度位于30-40m之间，排放速率由内插法计算而得；“ND”表示检测数据低于标准方法检出限，相应排放速率以“N”表示。 |

表9.2-4 4#酸洗废气进口（D4）、出口（FQ4）检测结果一览表

排气筒高度：FQ4=32m                                                             截面积：D4=0.630m2、FQ4=0.636m2

| 检测 日期 | 检测位置 及频次 | 废气 流速 | 废气流量 （标▪干） | 硫酸雾 | 氯化氢 | 氮氧化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 （标▪干） | 排放速率 | 排放浓度 （标▪干） | 排放速率 | 排放浓度 （标▪干） | 排放速率 |
|  |  | m/s | m3/h | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h |
| 2020.6.4 | 4#酸洗废气进口（D4） | 20YS0041-D4-1-1 | 9.48 | 17621.5 | 1.65 | 2.91×10-2 | 13.6 | 0.240 | 9 | 0.159 |
|  |  | 20YS0041-D4-1-2 | 9.31 | 17324.8 | 1.61 | 2.79×10-2 | 13.3 | 0.230 | 10 | 0.173 |
|  |  | 20YS0041-D4-1-3 | 9.49 | 17689.3 | 1.63 | 2.88×10-2 | 16.0 | 0.283 | 12 | 0.212 |
|  | 4#酸洗废气排口（FQ4） | 20YS0041-FQ4-1-1 | 8.99 | 16297.0 | 1.05 | 1.71×10-2 | 9.7 | 0.158 | 4 | 6.52×10-2 |
|  |  | 20YS0041-FQ4-1-2 | 9.04 | 16370.7 | 0.954 | 1.56×10-2 | 7.7 | 0.126 | 6 | 9.82×10-2 |
|  |  | 20YS0041-FQ4-1-3 | 9.02 | 16305.9 | 1.02 | 1.66×10-2 | 8.4 | 0.137 | 7 | 0.114 |
| 2020.6.5 | 4#酸洗废气进口（D4） | 20YS0041-D4-2-1 | 9.37 | 17392.0 | 1.45 | 2.52×10-2 | 13.3 | 0.231 | 12 | 0.209 |
|  |  | 20YS0041-D4-2-2 | 9.42 | 17492.4 | 1.51 | 2.64×10-2 | 12.3 | 0.215 | 12 | 0.210 |
|  |  | 20YS0041-D4-2-3 | 9.34 | 17340.4 | 1.42 | 2.46×10-2 | 15.7 | 0.272 | 10 | 0.173 |
|  | 4#酸洗废气排口（FQ4） | 20YS0041-FQ4-2-1 | 9.10 | 16237.1 | 0.995 | 1.62×10-2 | 7.7 | 0.125 | 6 | 9.74×10-2 |
|  |  | 20YS0041-FQ4-2-2 | 9.18 | 16445.8 | 0.928 | 1.53×10-2 | 7.8 | 0.128 | 6 | 9.87×10-2 |
|  |  | 20YS0041-FQ4-2-3 | 9.21 | 16436.9 | 0.977 | 1.61×10-2 | 8.4 | 0.138 | 4 | 6.57×10-2 |
| 评价标准值 | / | / | 45 | 10.04 | 100 | 1.64 | 240 | 5.02 |
| 参照标准值 | / | / | 45 | 10.04 | 100 | 1.64 | 200 | 1.4 |
| 评价依据 | 评价标准《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准 参照标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中标准限值。 |
| 评价结论 | 此次检测，4#酸洗废气排口（FQ4）排放的废气中硫酸雾、氯化氢、氮氧化物检测结果均达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准并满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中标准限值 |
| 备注 | 排气筒高度位于30-40m之间，排放速率由内插法计算而得；“ND”表示检测数据低于标准方法检出限，相应排放速率以“N”表示。 |

表9.2-5 5#酸洗废气进口（D5）、出口（FQ5）检测结果一览表

排气筒高度：FQ5=32m                                                             截面积：D5=0.504m2、FQ5=0.636m2

| 检测 日期 | 检测位置 及频次 | 废气 流速 | 废气流量 （标▪干） | 硫酸雾 | 氯化氢 | 氮氧化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 （标▪干） | 排放速率 | 排放浓度 （标▪干） | 排放速率 | 排放浓度 （标▪干） | 排放速率 |
|  |  | m/s | m3/h | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h |
| 2020.6.4 | 5#酸洗废气进口（D5） | 20YS0041-D5-1-1 | 10.65 | 15874.9 | 2.03 | 3.22×10-2 | 15.0 | 0.238 | 11 | 0.175 |
|  |  | 20YS0041-D5-1-2 | 10.79 | 16051.4 | 1.95 | 3.13×10-2 | 13.3 | 0.213 | 10 | 0.161 |
|  |  | 20YS0041-D5-1-3 | 10.59 | 15768.7 | 2.02 | 3.19×10-2 | 13.3 | 0.210 | 10 | 0.158 |
|  | 5#酸洗废气排口（FQ5） | 20YS0041-FQ5-1-1 | 8.15 | 14525.5 | 1.06 | 1.54×10-2 | 9.5 | 0.138 | 5 | 7.26×10-2 |
|  |  | 20YS0041-FQ5-1-2 | 8.22 | 14715.4 | 1.08 | 1.59×10-2 | 8.4 | 0.124 | 6 | 8.83×10-2 |
|  |  | 20YS0041-FQ5-1-3 | 8.17 | 14589.6 | 1.07 | 1.56×10-2 | 7.7 | 0.112 | 6 | 8.75×10-2 |
| 2020.6.5 | 5#酸洗废气进口（D5） | 20YS0041-D5-2-1 | 10.78 | 16065.9 | 2.05 | 3.29×10-2 | 14.6 | 0.235 | 8 | 0.129 |
|  |  | 20YS0041-D5-2-2 | 10.59 | 15781.1 | 2.18 | 3.44×10-2 | 13.9 | 0.219 | 10 | 0.158 |
|  |  | 20YS0041-D5-2-3 | 10.68 | 15913.4 | 2.09 | 3.33×10-2 | 11.6 | 0.185 | 9 | 0.143 |
|  | 5#酸洗废气排口（FQ5） | 20YS0041-FQ5-2-1 | 8.27 | 14713.1 | 1.02 | 1.50×10-2 | 9.5 | 0.140 | 4 | 5.89×10-2 |
|  |  | 20YS0041-FQ5-2-2 | 8.26 | 14717.4 | 1.10 | 1.62×10-2 | 8.4 | 0.124 | ND | N |
|  |  | 20YS0041-FQ5-2-3 | 8.11 | 14461.4 | 1.12 | 1.62×10-2 | 8.4 | 0.121 | 5 | 7.23×10-2 |
| 评价标准值 | / | / | 45 | 10.04 | 100 | 1.64 | 240 | 5.02 |
| 参照标准值 | / | / | 45 | 10.04 | 100 | 1.64 | 200 | 1.4 |
| 评价依据 | 评价标准《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准 参照标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中标准限值。 |
| 评价结论 | 此次检测，5#酸洗废气排口（FQ5）排放的废气中硫酸雾、氯化氢、氮氧化物检测结果均达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准并满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中标准限值 |
| 备注 | 排气筒高度位于30-40m之间，排放速率由内插法计算而得；“ND”表示检测数据低于标准方法检出限，相应排放速率以“N”表示。 |

表9.2-6 6#酸洗废气进口（D6）、出口（FQ6）检测结果一览表

排气筒高度：FQ6=32m                                                             截面积：D6=0.250m2、FQ6=0.636m2

| 检测 日期 | 检测位置 及频次 | 废气 流速 | 废气流量 （标▪干） | 硫酸雾 | 氯化氢 | 氮氧化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 （标▪干） | 排放速率 | 排放浓度 （标▪干） | 排放速率 | 排放浓度 （标▪干） | 排放速率 |
|  |  | m/s | m3/h | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h |
| 2020.6.4 | 6#酸洗废气进口（D6） | 20YS0041-D6-1-1 | 10.16 | 7518.4 | 1.91 | 1.44×10-2 | 10.2 | 7.67×10-2 | 8 | 6.01×10-2 |
|  |  | 20YS0041-D6-1-2 | 10.20 | 7565.5 | 1.91 | 1.45×10-2 | 11.2 | 8.47×10-2 | 7 | 5.30×10-2 |
|  |  | 20YS0041-D6-1-3 | 10.32 | 7647.9 | 1.86 | 1.42×10-2 | 9.9 | 7.57×10-2 | 7 | 5.35×10-2 |
|  | 6#酸洗废气排口（FQ6） | 20YS0041-FQ6-1-1 | 3.79 | 6864.3 | 0.932 | 6.40×10-3 | 6.4 | 4.39×10-2 | 4 | 2.75×10-2 |
|  |  | 20YS0041-FQ6-1-2 | 3.99 | 7222.5 | 1.03 | 7.44×10-3 | 7.1 | 5.13×10-2 | 6 | 4.33×10-2 |
|  |  | 20YS0041-FQ6-1-3 | 3.99 | 7223.4 | 1.08 | 7.80×10-3 | 7.4 | 5.35×10-2 | 4 | 2.89×10-2 |
| 2020.6.5 | 6#酸洗废气进口（D6） | 20YS0041-D6-2-1 | 10.41 | 7724.5 | 1.91 | 1.48×10-2 | 10.9 | 8.42×10-2 | 9 | 6.95×10-2 |
|  |  | 20YS0041-D6-2-2 | 10.26 | 7611.0 | 1.88 | 1.43×10-2 | 10.9 | 8.30×10-2 | 10 | 7.61×10-2 |
|  |  | 20YS0041-D6-2-3 | 10.30 | 7637.3 | 1.91 | 1.46×10-2 | 11.6 | 8.86×10-2 | 10 | 7.64×10-2 |
|  | 6#酸洗废气排口（FQ6） | 20YS0041-FQ6-2-1 | 3.88 | 6994.9 | 0.975 | 6.82×10-3 | 6.4 | 4.48×10-2 | 4 | 2.80×10-2 |
|  |  | 20YS0041-FQ6-2-2 | 3.97 | 7129.2 | 1.06 | 7.56×10-3 | 8.4 | 5.99×10-2 | 4 | 2.85×10-2 |
|  |  | 20YS0041-FQ6-2-3 | 4.02 | 7243.9 | 0.972 | 7.04×10-3 | 6.0 | 4.35×10-2 | 5 | 3.62×10-2 |
| 评价标准值 | / | / | 45 | 10.04 | 100 | 1.64 | 240 | 5.02 |
| 参照标准值 | / | / | 45 | 10.04 | 100 | 1.64 | 200 | 1.4 |
| 评价依据 | 评价标准《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准 参照标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中标准限值。 |
| 评价结论 | 此次检测，6#酸洗废气排口（FQ6）排放的废气中硫酸雾、氯化氢、氮氧化物检测结果均达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准并满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中标准限值 |
| 备注 | 排气筒高度位于30-40m之间，排放速率由内插法计算而得；“ND”表示检测数据低于标准方法检出限，相应排放速率以“N”表示。 |

表9.2-7 7#酸洗废气进口（D7）（D15）、出口（FQ7）检测结果一览表

排气筒高度：FQ7=32m                                               截面积：D7=0.252m2、D15=0.420m2、FQ7=0.636m2

| 检测 日期 | 检测位置 及频次 | 废气 流速 | 废气流量 （标▪干） | 硫酸雾 | 氯化氢 | 氮氧化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 （标▪干） | 排放速率 | 排放浓度 （标▪干） | 排放速率 | 排放浓度 （标▪干） | 排放速率 |
|  |  | m/s | m3/h | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h |
| 2020.6.4 | 7#酸洗废气进口（D7） | 20YS0041-D7-1-1 | 9.35 | 6993.8 | 1.00 | 6.99×10-3 | 16.4 | 0.115 | 9 | 6.29×10-2 |
|  |  | 20YS0041-D7-1-2 | 9.27 | 6924.7 | 1.00 | 6.92×10-3 | 14.6 | 0.101 | 9 | 6.23×10-2 |
|  |  | 20YS0041-D7-1-3 | 9.43 | 7035.2 | 0.91 | 6.40×10-3 | 14.6 | 0.103 | 11 | 7.74×10-2 |
|  | 7#酸洗废气进口（D15） | 20YS0041-D15-1-1 | 6.98 | 8828.3 | 0.82 | 7.24×10-3 | 18.3 | 0.162 | 8 | 7.06×10-2 |
|  |  | 20YS0041-D15-1-2 | 7.50 | 9461.1 | 0.77 | 7.29×10-3 | 19.6 | 0.185 | 10 | 9.46×10-2 |
|  |  | 20YS0041-D15-1-3 | 7.13 | 8989.3 | 0.82 | 7.37×10-3 | 21.3 | 0.191 | 9 | 8.09×10-2 |
|  | 7#酸洗废气排口（FQ7） | 20YS0041-FQ7-1-1 | 8.11 | 14587.5 | 0.42 | 6.13×10-3 | 10.8 | 0.158 | 7 | 0.102 |
|  |  | 20YS0041-FQ7-1-2 | 8.31 | 14965.9 | 0.37 | 5.54×10-3 | 9.8 | 0.146 | 6 | 8.98×10-2 |
|  |  | 20YS0041-FQ7-1-3 | 8.26 | 14849.5 | 0.41 | 6.09×10-3 | 9.4 | 0.140 | 6 | 8.91×10-2 |
| 2020.6.5 | 7#酸洗废气进口（D7） | 20YS0041-D7-2-1 | 9.51 | 7103.6 | 0.86 | 6.11×10-3 | 17.0 | 0.121 | 8 | 5.68×10-2 |
|  |  | 20YS0041-D7-2-2 | 9.36 | 7138.1 | 0.81 | 5.78×10-3 | 15.3 | 0.109 | 9 | 6.42×10-2 |
|  |  | 20YS0041-D7-2-3 | 9.46 | 7062.2 | 0.85 | 6.00×10-3 | 15.0 | 0.106 | 9 | 6.36×10-2 |
|  | 7#酸洗废气进口（D15） | 20YS0041-D15-2-1 | 6.66 | 8472.5 | 0.98 | 8.30×10-3 | 18.2 | 0.154 | 12 | 0.102 |
|  |  | 20YS0041-D15-2-2 | 6.51 | 8284.9 | 1.05 | 8.70×10-3 | 19.2 | 0.159 | 11 | 9.11×10-2 |
|  |  | 20YS0041-D15-2-3 | 7.05 | 8957.7 | 0.95 | 8.51×10-3 | 20.5 | 0.184 | 11 | 9.85×10-2 |
|  | 7#酸洗废气排口（FQ7） | 20YS0041-FQ7-2-1 | 8.26 | 14898.3 | 0.38 | 5.66×10-3 | 10.1 | 0.150 | 6 | 8.94×10-2 |
|  |  | 20YS0041-FQ7-2-2 | 8.20 | 14792.4 | 0.41 | 6.06×10-3 | 9.4 | 0.139 | 5 | 7.40×10-2 |
|  |  | 20YS0041-FQ7-2-3 | 8.18 | 14770.4 | 0.40 | 5.91×10-3 | 10.5 | 0.155 | 6 | 8.86×10-2 |
| 评价标准值 | / | / | 45 | 10.04 | 100 | 1.64 | 240 | 5.02 |
| 参照标准值 | / | / | 45 | 10.04 | 100 | 1.64 | 200 | 1.4 |
| 评价依据 | 评价标准《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准 参照标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中标准限值。 |
| 评价结论 | 此次检测，7#酸洗废气排口（FQ7）排放的废气中硫酸雾、氯化氢、氮氧化物检测结果均达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准并满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中标准限值 |
| 备注 | 排气筒高度位于30-40m之间，排放速率由内插法计算而得；“ND”表示检测数据低于标准方法检出限，相应排放速率以“N”表示。 |

表9.2-8 2#有机废气进口（D8）、出口（FQ8）检测结果一览表

排气筒高度：FQ8=29.7m                截面积：D8=0.397m2、FQ8=0.200m2

| 检测 日期 | 检测位置 及频次 | 废气 流速 | 废气流量 （标▪干） | 甲苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 （标▪干） | 排放速率 |
|  |  | m/s | m3/h | mg/m3 | kg/h |
| 2020.6.4 | 2#有机废气进口（D8） | 20YS0041-D8-1-1 | 8.42 | 10080.4 | 8.0×10-2 | 8.08×10-4 |
|  |  | 20YS0041-D8-1-2 | 8.69 | 10387.2 | 6.9×10-2 | 7.15×10-4 |
|  |  | 20YS0041-D8-1-3 | 8.60 | 10260.5 | 8.0×10-2 | 8.25×10-4 |
|  | 2#有机废气排口（FQ8） | 20YS0041-FQ8-1-1 | 16.91 | 10186.9 | ND | N |
|  |  | 20YS0041-FQ8-1-2 | 16.80 | 10116.9 | 5.7×10-2 | 5.81×10-4 |
|  |  | 20YS0041-FQ8-1-3 | 17.18 | 10342.2 | 6.9×10-2 | 7.13×10-4 |
| 2020.6.5 | 2#有机废气进口（D8） | 20YS0041-D8-2-1 | 8.36 | 9986.4 | 8.0×10-2 | 7.99×10-4 |
|  |  | 20YS0041-D8-2-2 | 7.96 | 9508.4 | 6.8×10-2 | 6.47×10-4 |
|  |  | 20YS0041-D8-2-3 | 8.75 | 10462.8 | 8.0×10-2 | 8.37×10-4 |
|  | 2#有机废气排口（FQ8） | 20YS0041-FQ8-2-1 | 16.34 | 9810.8 | 5.7×10-2 | 5.59×10-4 |
|  |  | 20YS0041-FQ8-2-2 | 16.65 | 9978.1 | ND | N |
|  |  | 20YS0041-FQ8-2-3 | 16.86 | 10111.6 | 6.8×10-2 | 6.88×10-4 |
| 评价标准值 | / | / | 40 | 17.6 |
| 参照标准值 | / | / | 40 | 17.6 |
| 评价依据 | 评价标准《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准 参照标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中标准限值。 |
| 检测结论 | 本次检测，2#有机废气排口（FQ8）排放的废气中甲苯达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准并满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中标准限值 |
| 备注 | 排气筒高度位于20-30m之间，排放速率由内插法计算而得；“ND”表示检测数据低于标准方法检出限，相应排放速率以“N”表示。 |

表9.2-9 1#有机废气进口（D9）、出口（FQ9）检测结果一览表

排气筒高度：FQ9=29.7m                    截面积：D9=0.250m2、FQ9=0.160m2

| 检测 日期 | 检测位置 及频次 | 废气 流速 | 废气流量 （标▪干） | 甲苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 （标▪干） | 排放速率 |
|  |  | m/s | m3/h | mg/m3 | kg/h |
| 2020.6.4 | 1#有机废气进口（D9） | 20YS0041-D9-1-1 | 8.84 | 6643.2 | 5.7×10-2 | 3.79×10-4 |
|  |  | 20YS0041-D9-1-2 | 8.64 | 6477.9 | 6.9×10-2 | 4.47×10-4 |
|  |  | 20YS0041-D9-1-3 | 8.91 | 6678.4 | 6.9×10-2 | 4.61×10-4 |
|  | 1#有机废气排口（FQ9） | 20YS0041-FQ9-1-1 | 12.57 | 6057.8 | 5.7×10-2 | 3.45×10-4 |
|  |  | 20YS0041-FQ9-1-2 | 12.93 | 6223.4 | 5.7×10-2 | 3.55×10-4 |
|  |  | 20YS0041-FQ9-1-3 | 13.01 | 6258.0 | 5.8×10-2 | 3.63×10-4 |
| 2020.6.5 | 1#有机废气进口（D9） | 20YS0041-D9-2-1 | 8.49 | 6400.2 | ND | N |
|  |  | 20YS0041-D9-2-2 | 8.24 | 6206.5 | ND | N |
|  |  | 20YS0041-D9-2-3 | 8.63 | 6488.6 | 6.9×10-2 | 4.48×10-4 |
|  | 1#有机废气排口（FQ9） | 20YS0041-FQ9-2-1 | 12.55 | 6010.6 | ND | N |
|  |  | 20YS0041-FQ9-2-2 | 12.21 | 5835.6 | ND | N |
|  |  | 20YS0041-FQ9-2-3 | 13.15 | 6290.9 | ND | N |
| 评价标准值 | / | / | 40 | 17.6 |
| 参照标准值 | / | / | 40 | 17.6 |
| 评价依据 | 评价标准《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准 参照标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中标准限值。 |
| 检测结论 | 本次检测，1#有机废气排口（FQ9）排放的废气中甲苯达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准并满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中标准限值 |
| 备注 | 排气筒高度位于20-30m之间，排放速率由内插法计算而得；“ND”表示检测数据低于标准方法检出限，相应排放速率以“N”表示。 |

表9.2-10 3#有机废气进口（D10）、出口（FQ10）检测结果一览表

排气筒高度：FQ10=29.7m                  截面积：D10=0.250m2、FQ10=0.200m2

| 检测 日期 | 检测位置 及频次 | 废气 流速 | 废气流量 （标▪干） | 甲苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 （标▪干） | 排放速率 |
|  |  | m/s | m3/h | mg/m3 | kg/h |
| 2020.6.4 | 3#有机废气进口（D10） | 20YS0041-D10-1-1 | 12.81 | 9636.8 | 6.8×10-2 | 6.55×10-4 |
|  |  | 20YS0041-D10-1-2 | 12.67 | 9525.5 | 5.7×10-2 | 5.43×10-4 |
|  |  | 20YS0041-D10-1-3 | 13.19 | 9894.5 | 5.7×10-2 | 5.64×10-4 |
|  | 3#有机废气排口（FQ10） | 20YS0041-FQ10-1-1 | 15.06 | 9091.4 | ND | N |
|  |  | 20YS0041-FQ10-1-2 | 15.87 | 9563.1 | ND | N |
|  |  | 20YS0041-FQ10-1-3 | 16.26 | 9792.4 | ND | N |
| 2020.6.5 | 3#有机废气进口（D10） | 20YS0041-D10-2-1 | 13.38 | 10126.8 | ND | N |
|  |  | 20YS0041-D10-2-2 | 12.37 | 9339.7 | ND | N |
|  |  | 20YS0041-D10-2-3 | 12.58 | 9494.0 | 5.7×10-2 | 5.41×10-4 |
|  | 3#有机废气排口（FQ10） | 20YS0041-FQ10-2-1 | 15.99 | 9555.2 | ND | N |
|  |  | 20YS0041-FQ10-2-2 | 15.50 | 9257.2 | ND | N |
|  |  | 20YS0041-FQ10-2-3 | 15.74 | 9379.4 | ND | N |
| 评价标准值 | / | / | 40 | 17.6 |
| 参照标准值 | / | / | 40 | 17.6 |
| 评价依据 | 评价标准《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准 参照标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中标准限值。 |
| 检测结论 | 本次检测，3#有机废气排口（FQ10）排放的废气中甲苯达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准并满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中标准限值 |
| 备注 | 排气筒高度位于20-30m之间，排放速率由内插法计算而得；“ND”表示检测数据低于标准方法检出限，相应排放速率以“N”表示。 |

表9.2-11 制样室废气排口（FQ11）检测结果一览表

排气筒高度：FQ11=8m                          截面积：FQ11=0.792m2

| 检测 日期 | 检测位置 及频次 | 废气 流速 | 废气流量 （标▪干） | 颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 （标▪干） | 排放速率 |
|  |  | m/s | m3/h | mg/m3 | kg/h |
| 2020.6.4 | 制样室废气排口（FQ11） | 20YS0041-FQ11-1-1 | 10.31 | 24860.3 | 4.4 | 0.109 |
|  |  | 20YS0041-FQ11-1-2 | 9.75 | 23521.4 | 3.9 | 9.17×10-2 |
|  |  | 20YS0041-FQ11-1-3 | 10.06 | 24276.8 | 4.0 | 9.71×10-2 |
| 2020.6.5 | 制样室废气排口（FQ11） | 20YS0041-FQ11-2-1 | 10.22 | 24753.6 | 4.5 | 0.111 |
|  |  | 20YS0041-FQ11-2-2 | 10.53 | 25545.4 | 4.0 | 0.102 |
|  |  | 20YS0041-FQ11-2-3 | 11.03 | 26680.9 | 3.9 | 0.104 |
| 评价标准值 | / | / | 120 | 0.498 |
| 参照标准值 | / | / | 50 | 0.114 |
| 评价依据 | 评价标准《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准 参照标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中标准限值。 |
| 检测结论 | 本次检测，制样室废气排口（FQ11）排放的废气中颗粒物检测结果达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准并满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中标准限值。 |
| 备注 | 排放速率根据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）外推法并加严50%执行。 |

表9.2-12 生化池废气排口（FQ12）检测结果一览表

排气筒高度：FQ12=15m                           截面积：FQ12=0.008m2

| 检测日期 | 检测位置及频次 | 臭气浓度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 无量纲 |
| 2020.6.4 | 生化池废气排口（FQ12） | 20YS0041-FQ12-1-1 | 977 |
|  |  | 20YS0041-FQ12-1-2 | 1318 |
|  |  | 20YS0041-FQ12-1-3 | 1318 |
| 2020.6.5 | 生化池废气排口（FQ12） | 20YS0041-FQ12-2-1 | 1318 |
|  |  | 20YS0041-FQ12-2-2 | 977 |
|  |  | 20YS0041-FQ12-2-3 | 1318 |
| 评价标准值 | 2000 |
| 评价依据 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2中标准限值。 |
| 检测结论 | 本次检测，生化池废气排口（FQ12）排放的废气中臭气浓度测结果达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2中标准限值。 |
| 备注 | / |

表9.2-13 食堂油烟处理设施排口（FQ13）废气检测结果一览表

烟道截面积：FQ13=0.400m2

| 检测 日期 | 测点位置及编号 | 废气流速(m/s) | 废气流量(标.干) （m3/h） | 基准灶头数（个） | 实际灶头数（个） | 工作灶头数（个） | 饮食业油烟 | 非甲烷总烃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 实测浓度(mg/m3) | 排放浓度(mg/m3) | 实测浓度(mg/m3) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率（kg/h） |
| 2020.6.4 | 食堂油烟处理设施进口（D13） | 20YS0041-D13-1-1 | 15.83 | 17514.2 | 10 | 8 | 4 | 1.05 | 1.84 | 1.76 | 3.08 | 3.08×10-2 |
|  |  | 20YS0041-D13-1-2 | 15.64 | 17275.8 |  |  |  | 1.06 | 1.83 | 1.81 | 3.13 | 3.13×10-2 |
|  |  | 20YS0041-D13-1-3 | 15.45 | 17057.3 |  |  |  | 1.07 | 1.83 | 1.67 | 2.85 | 2.85×10-2 |
|  |  | 20YS0041-D13-1-4 | 15.85 | 17466.0 |  |  |  | 1.24 | 2.17 | 1.75 | 3.06 | 3.06×10-2 |
|  |  | 20YS0041-D13-1-5 | 16.40 | 18104.3 |  |  |  | 1.18 | 2.14 | / | / | / |
|  |  | 均值 | / | / | / | / | / | / | 1.96 | / | 3.03 | / |
|  | 食堂油烟处理设施排口（FQ13） | 20YS0041-FQ13-1-1 | 15.40 | 16951.7 | 10 | 8 | 4 | 0.53 | 0.90 | 1.48 | 2.51 | 2.51×10-2 |
|  |  | 20YS0041-FQ13-1-2 | 14.33 | 15725.1 |  |  |  | 0.60 | 0.94 | 1.54 | 2.42 | 2.42×10-2 |
|  |  | 20YS0041-FQ13-1-3 | 14.81 | 16248.1 |  |  |  | 0.71 | 1.15 | 1.58 | 2.57 | 2.57×10-2 |
|  |  | 20YS0041-FQ13-1-4 | 14.86 | 16291.4 |  |  |  | 0.43 | 0.70 | 1.26 | 2.05 | 2.05×10-2 |
|  |  | 20YS0041-FQ13-1-5 | 15.24 | 16678.1 |  |  |  | 0.41 | 0.68 | / | / | / |
|  |  | 均值 | / | / | / | / | / | / | 0.87 | / | 2.39 | / |
| 评价标准值 | / | / | / | / | / | / | 2.0 | / | / | / |
| 参照标准值 | / | / | / | / | / | / | 1.0 | / | 10.0 | / |
| 评价依据 | 评价标准《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001） 参照标准《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）表1中标准限值。 |
| 检测结论 | 此次检测，食堂油烟处理设施排口（FQ13）排放的废气中饮食业油烟、非甲烷总烃检测结果均达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）并满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）表1中标准限值。 |
| 备注 | 油烟净化器名称及型号：无法查询，风机风量：19278m3/h。 |

表9.2-14 食堂油烟处理设施排口（FQ13）废气检测结果一览表

烟道截面积：FQ13=0.400m2

| 检测 日期 | 测点位置及编号 | 废气流速(m/s) | 废气流量(标.干) （m3/h） | 基准灶头数（个） | 实际灶头数（个） | 工作灶头数（个） | 饮食业油烟 | 非甲烷总烃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 实测浓度(mg/m3) | 排放浓度(mg/m3) | 实测浓度(mg/m3) | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率（kg/h） |
| 2020.6.5 | 食堂油烟处理设施进口（D13） | 20YS0041-D13-2-1 | 14.77 | 16275.0 | 10 | 8 | 5 | 1.30 | 1.69 | 1.31 | 1.71 | 2.13×10-2 |
|  |  | 20YS0041-D13-2-2 | 14.48 | 15959.8 |  |  |  | 1.36 | 1.74 | 1.12 | 1.43 | 1.79×10-2 |
|  |  | 20YS0041-D13-2-3 | 15.08 | 16611.1 |  |  |  | 1.30 | 1.73 | 1.11 | 1.48 | 1.84×10-2 |
|  |  | 20YS0041-D13-2-4 | 15.31 | 16870.2 |  |  |  | 1.12 | 1.51 | 1.36 | 1.84 | 2.29×10-2 |
|  |  | 20YS0041-D13-2-5 | 14.97 | 16467.6 |  |  |  | 1.13 | 1.49 | / | / | / |
|  |  | 均值 | / | / | / | / | / | / | 1.63 | / | 1.62 | / |
|  | 食堂油烟处理设施排口（FQ13） | 20YS0041-FQ13-2-1 | 14.70 | 16265.5 | 10 | 8 | 5 | 0.41 | 0.53 | 0.70 | 0.91 | 1.14×10-2 |
|  |  | 20YS0041-FQ13-2-2 | 13.90 | 15384.2 |  |  |  | 0.41 | 0.50 | 0.69 | 0.85 | 1.06×10-2 |
|  |  | 20YS0041-FQ13-2-3 | 14.14 | 15605.0 |  |  |  | 0.39 | 0.49 | 0.86 | 1.07 | 1.34×10-2 |
|  |  | 20YS0041-FQ13-2-4 | 14.50 | 15982.0 |  |  |  | 0.61 | 0.78 | 0.64 | 0.82 | 1.02×10-2 |
|  |  | 20YS0041-FQ13-2-5 | 14.23 | 15691.8 |  |  |  | 0.63 | 0.79 | / | / | / |
|  |  | 均值 | / | / | / | / | / | / | 0.62 | / | 0.91 | / |
| 评价标准值 | / | / | / | / | / | / | 2.0 | / | / | / |
| 参照标准值 | / | / | / | / | / | / | 1.0 | / | 10.0 | / |
| 评价依据 | 评价标准《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001） 参照标准《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）表1中标准限值。 |
| 检测结论 | 此次检测，食堂油烟处理设施排口（FQ13）排放的废气中饮食业油烟、非甲烷总烃检测结果均达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）并满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）表1中标准限值。 |
| 备注 | 油烟净化器名称及型号：无法查询，风机风量：19278m3/h。 |

表9.2-15 柴油发电机机房废气排口（FQ14）检测结果一览表

排气筒高度：FQ14=32m                                                                     截面积：FQ14=0.126m2

| 检测 日期 | 检测位置 及频次 | 废气 流速 | 废气流量 （标▪干） | 非甲烷总烃 | 一氧化碳 | 氮氧化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 （标▪干） | 排放速率 | 排放浓度 （标▪干） | 排放速率 | 排放浓度 （标▪干） | 排放速率 |
|  |  | m/s | m3/h | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h | mg/m3 | kg/h |
| 2020.6.4 | 柴油发电机机房废气排口（FQ14） | 20YS0041-FQ14-1-1 | 3.23 | 1143.0 | 39.2 | 4.48×10-2 | 43 | 4.91×10-2 | 93 | 0.106 |
|  |  | 20YS0041-FQ14-1-2 | 3.35 | 1186.0 | 37.2 | 4.41×10-2 | 47 | 5.57×10-2 | 89 | 0.106 |
|  |  | 20YS0041-FQ14-1-3 | 3.53 | 1245.9 | 34.4 | 4.29×10-2 | 39 | 4.86×10-2 | 97 | 0.121 |
| 2020.6.5 | 柴油发电机机房废气排口（FQ14） | 20YS0041-FQ14-2-1 | 3.22 | 1141.0 | 19.9 | 2.27×10-2 | 43 | 4.91×10-2 | 92 | 0.105 |
|  |  | 20YS0041-FQ14-2-2 | 2.87 | 1017.4 | 20.0 | 2.03×10-2 | 53 | 5.39×10-2 | 101 | 0.103 |
|  |  | 20YS0041-FQ14-2-3 | 3.37 | 1176.7 | 18.7 | 2.20×10-2 | 47 | 5.53×10-2 | 88 | 0.104 |
| 评价标准值 | / | / | 120 |  |  |  | 200 |  |
| 参照标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价依据 | 评价标准《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准 参照标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中标准限值 |
| 评价结论 | 本次检测，柴油发电机机房废气排口（FQ14）排放的废气中非甲烷总烃、氮氧化物检测结果达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准并满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中标准限值，一氧化碳无相应标准限值，不做评价。 |
| 备注 | / |

根据表9.2-1~9.2-15结果表明验收期间，酸性废气排口氯化氢最大排放浓度10.8mg/m3、最大排放速率0.158kg/h，氮氧化物最大排放浓度7mg/m3、最大排放速率0.120kg/h，硫酸雾最大排放浓度1.25mg/m3、排放速率1.71×10-2kg/h，有机废气排口甲苯最大排放浓度6.9×10-2mg/m3、最大排放速率7.13×10-4kg/h，制样室废气排口颗粒物最大排放浓度4.5mg/m3、排放速率0.111kg/h，柴油发电机废气排口氮氧化物最大排放浓度101mg/m3、最大排放速率0.121kg/h，一氧化碳最大排放浓度53mg/m3、最大排放速率5.39×10-2kg/h，非甲烷总烃最大排放浓度39.2mg/m3、最大排放速率4.48×10-2kg/h，达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准并满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中标准限值；生化池臭气最大排放浓度1318，满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2中标准限值；食堂饮食业油烟排放浓度0.87mg/m3、非甲烷总烃最大排放浓度2.39mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）并满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）表1中标准限值，为达标排放。

（2）无组织排放

该项目废气无组织排放监测结果详见表9.2-16、9.2-17。

表9.2-16 废气无组织检测结果一览表

| 检测日期 | 测点位置及编号 | 氮氧化物 | 一氧化碳 | 非甲烷总烃 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 |
| 2020.6.4 | 北侧厂界外（B1） | 20YS0041-B1-1-1 | 0.033 | / | / |
|  |  | 20YS0041-B1-1-2 | 0.033 | / | / |
|  |  | 20YS0041-B1-1-3 | 0.034 | / | / |
|  | 东侧厂界外（B2） | 20YS0041-B2-1-1 | 0.044 | 1.1 | 0.33 |
|  |  | 20YS0041-B2-1-2 | 0.049 | 1.2 | 0.40 |
|  |  | 20YS0041-B2-1-3 | 0.045 | 1.0 | 0.63 |
|  | 南侧厂界外（B3） | 20YS0041-B3-1-1 | 0.039 | 1.1 | 0.25 |
|  |  | 20YS0041-B3-1-2 | 0.039 | 1.2 | 0.18 |
|  |  | 20YS0041-B3-1-3 | 0.042 | 1.0 | 0.18 |
|  | 西侧厂界外（B4） | 20YS0041-B4-1-1 | 0.049 | 1.0 | 0.18 |
|  |  | 20YS0041-B4-1-2 | 0.051 | 1.2 | 0.32 |
|  |  | 20YS0041-B4-1-3 | 0.047 | 1.3 | 0.34 |
| 2020.6.5 | 北侧厂界外（B1） | 20YS0041-B1-2-1 | 0.035 | / | / |
|  |  | 20YS0041-B1-2-2 | 0.038 | / | / |
|  |  | 20YS0041-B1-2-3 | 0.036 | / | / |
|  | 东侧厂界外（B2） | 20YS0041-B2-2-1 | 0.045 | 1.0 | 0.33 |
|  |  | 20YS0041-B2-2-2 | 0.044 | 1.2 | 0.48 |
|  |  | 20YS0041-B2-2-3 | 0.047 | 1.1 | 0.47 |
|  | 南侧厂界外（B3） | 20YS0041-B3-2-1 | 0.041 | 1.0 | 0.22 |
|  |  | 20YS0041-B3-2-2 | 0.040 | 1.2 | 0.52 |
|  |  | 20YS0041-B3-2-3 | 0.041 | 1.1 | 0.46 |
|  | 西侧厂界外（B4） | 20YS0041-B4-2-1 | 0.049 | 1.2 | 0.22 |
|  |  | 20YS0041-B4-2-2 | 0.050 | 1.0 | 0.20 |
|  |  | 20YS0041-B4-2-3 | 0.050 | 1.1 | 0.40 |
| 评价标准值 | 0.12 | / | 4.0 |
| 参照标准 | 0.12 | / | 4.0 |
| 评价依据 | 评价标准《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准 参照标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中标准限值 |
| 检测结论 | 此次检测，废气无组织检测点B1、B2、B3、B4处氮氧化物、非甲烷总烃氢检测结果均达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准并满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中标准限值，一氧化碳无相应标准限值，不做评价。 |
| 备注 | / |

表9.2-17 废气无组织检测结果一览表

| 检测日期 | 测点位置及编号 | 颗粒物 |
| --- | --- | --- |
|  |  | mg/m3 |
| 2020.6.29 | 北侧厂界外（B1） | 20YS0041-B1-1-1 | 0.333 |
|  |  | 20YS0041-B1-1-2 | 0.375 |
|  |  | 20YS0041-B1-1-3 | 0.315 |
|  | 东侧厂界外（B2） | 20YS0041-B2-1-1 | 0.490 |
|  |  | 20YS0041-B2-1-2 | 0.473 |
|  |  | 20YS0041-B2-1-3 | 0.532 |
|  | 南侧厂界外（B3） | 20YS0041-B3-1-1 | 0.549 |
|  |  | 20YS0041-B3-1-2 | 0.513 |
|  |  | 20YS0041-B3-1-3 | 0.591 |
|  | 西侧厂界外（B4） | 20YS0041-B4-1-1 | 0.608 |
|  |  | 20YS0041-B4-1-2 | 0.532 |
|  |  | 20YS0041-B4-1-3 | 0.591 |
| 2020.6.30 | 北侧厂界外（B1） | 20YS0041-B1-2-1 | 0.414 |
|  |  | 20YS0041-B1-2-2 | 0.453 |
|  |  | 20YS0041-B1-2-3 | 0.393 |
|  | 东侧厂界外（B2） | 20YS0041-B2-2-1 | 0.532 |
|  |  | 20YS0041-B2-2-2 | 0.492 |
|  |  | 20YS0041-B2-2-3 | 0.472 |
|  | 南侧厂界外（B3） | 20YS0041-B3-2-1 | 0.611 |
|  |  | 20YS0041-B3-2-2 | 0.532 |
|  |  | 20YS0041-B3-2-3 | 0.649 |
|  | 西侧厂界外（B4） | 20YS0041-B4-2-1 | 0.631 |
|  |  | 20YS0041-B4-2-2 | 0.571 |
|  |  | 20YS0041-B4-2-3 | 0.550 |
| 评价标准值 | 1.0 |
| 参照标准 | 1.0 |
| 评价依据 | 评价标准《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准 参照标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中标准限值 |
| 检测结论 | 此次检测，废气无组织检测点B1、B2、B3、B4处颗粒物检测结果均达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准并满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中标准限值。 |
| 备注 | / |

根据表9.2-16、9.2-17结果表明验收期间，无组织废气氮氧化物最大浓度为0.051mg/m3、非甲烷总烃最大浓度为0.63mg/m3、一氧化碳最大浓度为1.3mg/m3、颗粒物最大浓度为0.649mg/m3排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准并满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中标准限值。

### 9.2.2 废水

项目废水监测结果见表9.2-17。

表9.2-17 废水监测结果一览表

| 检测 日期 | 检测位置及频次 | 流量 | pH | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 动植物油 | 表观 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/d | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |  |
| 2020.6.4 | 生活废水进口（A1） | 20YS0041-A1-1-1 | 38 | 7.63 | 462 | 193 | 273 | 81.8 | 2.53 | 浑浊、微黄、有异味 |
|  |  | 20YS0041-A1-1-2 |  | 7.65 | 444 | 196 | 265 | 84.2 | 2.70 |  |
|  |  | 20YS0041-A1-1-3 |  | 7.66 | 431 | 189 | 260 | 83.1 | 2.87 |  |
|  |  | 20YS0041-A1-1-4 |  | 7.65 | 440 | 191 | 242 | 82.3 | 2.78 |  |
|  |  | 均值 | / | / | 444 | 192 | 260 | 82.8 | 2.72 | / |
|  | 生活废水排口（WS1） | 20YS0041-WS1-1-1 | 38 | 7.28 | 73 | 17.0 | 60 | 40.3 | 1.18 | 微浊、微黑、无异味 |
|  |  | 20YS0041-WS1-1-2 |  | 7.31 | 79 | 19.2 | 57 | 41.0 | 1.14 |  |
|  |  | 20YS0041-WS1-1-3 |  | 7.30 | 77 | 16.8 | 49 | 41.4 | 1.21 |  |
|  |  | 20YS0041-WS1-1-4 |  | 7.31 | 76 | 17.6 | 57 | 40.0 | 1.26 |  |
|  |  | 均值 | / | / | 76 | 17.6 | 56 | 40.7 | 1.20 | / |
| 2020.6.5 | 生活废水进口（A1） | 20YS0041-A1-2-1 | 35 | 7.65 | 456 | 217 | 259 | 83.7 | 2.76 | 浑浊、微黄、有异味 |
|  |  | 20YS0041-A1-2-2 |  | 7.65 | 475 | 200 | 261 | 84.2 | 2.91 |  |
|  |  | 20YS0041-A1-2-3 |  | 7.66 | 469 | 192 | 278 | 85.2 | 2.54 |  |
|  |  | 20YS0041-A1-2-4 |  | 7.65 | 459 | 189 | 280 | 81.6 | 2.80 |  |
|  |  | 均值 | / | / | 465 | 200 | 270 | 83.7 | 2.75 | / |
|  | 生活废水排口（WS1） | 20YS0041-WS1-2-1 | 35 | 7.31 | 79 | 17.2 | 54 | 40.3 | 1.23 | 微浊、微黑、无异味 |
|  |  | 20YS0041-WS1-2-2 |  | 7.33 | 75 | 18.8 | 59 | 40.7 | 1.22 |  |
|  |  | 20YS0041-WS1-2-3 |  | 7.32 | 71 | 19.0 | 58 | 40.9 | 1.21 |  |
|  |  | 20YS0041-WS1-2-4 |  | 7.31 | 75 | 18.4 | 65 | 40.3 | 1.19 |  |
|  |  | 均值 | / | / | 75 | 18.4 | 59 | 40.6 | 1.21 | / |
| 评价标准值 | / | 6-9 | 500 | 300 | 400 | 45 | 100 | / |
| 评价依据 | 氨氮：《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中限值； 其余项目：《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值。 |
| 评价结论 | 此次检测，废水排口（WS1）排放的废水中氨氮检测结果达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中限值，pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油检测结果均达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值。 |
| 备注 | / |

根据表9.2-17相关数据，验收监测期间废水排口各监测因子满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

### 9.2.3 厂界噪声

（1）噪声监测结果

厂界噪声监测结果详见表9.2-18。

9.2-18 厂界噪声检测结果一览表

| 检测日期 | 检测点位 | 检测结果Leq[dB (A)] | 声源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
|  |  | 测量值 | 背景值 | 修正值 | 结果 | 测量值 | 背景值 | 修正值 | 结果 |  |
| 2020.6.4 | 北侧厂界外1m处（C1） | 56.6 | 50.2 | -1 | 56 | / | / | / | / | 风机、车辆 |
|  |  | / | / | / | / | / | 47.1 | / | 47 | 环境噪声 |
|  | 东侧厂界外1m处（C2） | 55.4 | 49.7 | -1 | 54 | / | / | / | / | 风机、车辆 |
|  |  | / | / | / | / | / | 45.6 | / | 46 | 环境噪声 |
|  | 南侧厂界外1m处（C3） | 58.2 | 50.3 | -1 | 57 | / | / | / | / | 风机 |
|  |  | / | / | / | / | / | 44.3 | / | 44 | 环境噪声 |
|  | 西侧厂界外1m处（C4） | 54.1 | 49.8 | -2 | 52 | / | / | / | / | 风机 |
|  |  | / | / | / | / | / | 42.5 | / | 42 | 环境噪声 |
| 2020.6.5 | 北侧厂界外1m处（C1） | 56.7 | 49.8 | -1 | 56 | / | / | / | / | 风机、车辆 |
|  |  | / | / | / | / | / | 47.8 | / | 48 | 环境噪声 |
|  | 东侧厂界外1m处（C2） | 56.1 | 50.2 | -1 | 55 | / | / | / | / | 风机、车辆 |
|  |  | / | / | / | / | / | 45.3 | / | 45 | 环境噪声 |
|  | 南侧厂界外1m处（C3） | 58.0 | 50.9 | -1 | 57 | / | / | / | / | 风机 |
|  |  | / | / | / | / | / | 43.9 | / | 44 | 环境噪声 |
|  | 西侧厂界外1m处（C4） | 54.3 | 48.7 | -1 | 53 | / | / | / | / | 风机 |
|  |  | / | / | / | / | / | 43.0 | / | 43 | 环境噪声 |
| 评价标准值 | 2类：昼间≤60dB；夜间≤50dB |
| 检测结论 | 此次检测，C1、C2、C3、C4点工业企业厂界环境噪声昼间、夜间检测结果均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 |
| 备注 | / |

根据表9.2-18数据表明验收监测期间企业各厂界噪声均未超出《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中表1的2类功能区所规定的标准限值。

### 9.2.4 污染物排放总量核算

（1）废水污染物排放总量：

根据项目水平衡，废水处理量按每天产生41.81m3计算（未超过环评核定的227.9m3/d的水量），全年产生天数250天。由于项目生活污水经厂区生化池处理后，排入市政污水管网，最终经悦来污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入嘉陵江。因此，环评及批复废水排放总量指标按一级A标准限值确定。

表9.2-19 废水排放总量计算结果一览表

| 类别 | 污染物 | 实际排放总量（t/a） | 环评批复总量（t/a） | 符合情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD | 0.5227375 | 18.32 | 符合 |
|  | NH3-N | 0.083638 | 2.74 | 符合 |

根据表9.2-19相关内容废水污染物总量实际排放总量满足环评批复（重庆地质矿产研究院科研办公基地项目）要求。

（2）废气污染物排放总量：

本项目为科研基地项目非生产型企业，实验室日常实验运行时间较少且污染物产生量较低，环评及批复未对企业废气有控量控制指标要求。

# 10 验收监测结论

## 10.1 环境保护设施调试效果

### 10.1.1 污染物排放监测结果

（1）废气

验收监测期间，酸性废气排口氯化氢最大排放浓度10.8mg/m3、最大排放速率0.158kg/h，氮氧化物最大排放浓度7mg/m3、最大排放速率0.120kg/h，硫酸雾最大排放浓度1.25mg/m3、排放速率1.71×10-2kg/h，有机废气排口甲苯最大排放浓度6.9×10-2mg/m3、最大排放速率7.13×10-4kg/h，制样室废气排口颗粒物最大排放浓度4.5mg/m3、排放速率0.111kg/h，柴油发电机废气排口氮氧化物最大排放浓度101mg/m3、最大排放速率0.121kg/h，一氧化碳最大排放浓度53mg/m3、最大排放速率5.39×10-2kg/h，非甲烷总烃最大排放浓度39.2mg/m3、最大排放速率4.48×10-2kg/h，达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准并满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中标准限值；生化池臭气最大排放浓度1318，满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2中标准限值；食堂饮食业油烟排放浓度0.87mg/m3、非甲烷总烃最大排放浓度2.39mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准》（GB 18483-2001）并满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）表1中标准限值，为达标排放。

无组织废气氮氧化物最大浓度为0.051mg/m3、非甲烷总烃最大浓度为0.63mg/m3、一氧化碳最大浓度为1.3mg/m3、颗粒物最大浓度为0.649mg/m3排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准并满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1中标准限值。

监测结果表明项目的废气处理设施满足环评、批复及最新环境管理的要求，设备运转良好。

（2）噪声

项目产噪设备采取了建筑隔声、基础减震等措施，监测结果表明，昼间最大厂界环境噪声57dB（A），夜间厂界环境噪声48dB（A）满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值要求，项目的噪声治理设施能够满足环评、批复及最新环境管理的要求。

（3）废水

项目实验废水经中和沉淀预处理后与生活污水、经隔油池处理的餐饮废水通过生化池处理后满足悦来污水处理厂接纳标准后经项目总排口排入市政管网，经悦来污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入嘉陵江，生活废水处理能力700m3/d。

验收监测期间，生化池排放口SS排放浓度58mg/L、COD排放浓度76mg/L、NH3-N排放浓度40.6mg/L、动植物油排放浓度1.20mg/L、五日生化需氧量排放浓度18mg/L。满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，处理效果较好。

综上，本项目废水处理设施效果满足环评、批复及最新环境管理的要求。

（4）固体废物

危险废物分类收集，按GB18597-2001要求在厂区内设置了贮存设施1个，委托重庆巨光实业有限公司（有相应危险废物处理资质）处理；制样室产生的剩余的煤渣、矿渣以及布袋除尘收集的粉尘等一般固体废物和化学分析室产生的不含化学试剂的手套、枪头、口罩、塑料、废纸及玻璃制品等由企业集中收集后与生活垃圾、餐厨垃圾委托环卫部门及时清运。污水处理设施生化污泥定期清掏后由清掏公司处理。

综上，本项目固体废物处置满足环评、批复及最新环境管理的要求。

（5）电离辐射

X射线衍射仪、X射线荧光光谱仪按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)、《X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》(GBZ115-2002)的要求进行布局。成立了辐射安全与环境保护领导小组，建立了辐射安全防护措施和规章制度。

### 10.1.2 总量控制

本次验收监测期间，项目处于正常营运状态，废水、废气处理装置运行稳定，噪声防治措施有效。

废水排放各总量控制因子满足环评批复要求。

废气排放环评及批复无总量控制要求；

## 10.2 验收结论

综上所述，重庆地质矿产研究院科研办公基地项目（A区）执行了环境影响评价手续，建设过程中建设内容无重大变动。本项目采取的废气、废水、噪声、固废污染防治、电离辐射防护及环境风险防范措施总体按环评要求落实，环保设施运行正常并能做到达标排放，按照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评（2017）4号）关于建设项目竣工环境保护验收的有关规定，建议通过“重庆地质矿产研究院科研办公基地项目（A区）”竣工环境保护验收。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 重庆地质矿产研究院科研办公基地项目（A区） | 项目代码 | 无 | 建设地点 | 重庆市渝北区空港新城兰馨大道111号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 科学研究和技术服务业 | 建设性质 | (新建 ( 改扩建 (技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | N29°43′9.94″E106°36′27.13″ |
|  | 设计生产能力 | / | 实际生产能力 | / | 环评单位 | 重庆国咨环境影响评价有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 重庆市渝北区环境保护局 | 审批文号 | 渝（北）环准[2012]054号 | 环评文件类型 | 环境影响报告书 |
|  | 开工日期 | 2013年11月 | 竣工日期 | 2019年12月 | 排污许可证申领时间 | 无 |
|  | 环保设施设计单位 | 废水：重庆华地资环科技有限公司 废气：中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司、广州德昕仪实验室设备科技有限公司 | 环保设施施工单位 | 废水：重庆华地资环科技有限公司 废气：科艺普实验室设备研制有限公司 | 本工程排污许可证编号 | 无 |
|  | 验收单位 | 重庆地质矿产研究院 | 环保设施监测单位 | 重庆市九升检测技术有限公司 | 验收监测时工况 | 75% |
|  | 投资总概算（万元） | 46114 | 环保投资总概算（万元） | 260 | 所占比例（%） | 0.56 |
|  | 实际总投资A区（万元） | 20000 | 实际环保投资（万元） | 1790 | 所占比例（%） | 8.95 |
|  | 废水治理（万元） | 12 | 废气治理（万元） | 25 | 噪声治理（万元） | 2.0 | 固体废物治理（万元） | 3.0 | 绿化及生态（万元） | —— | 其他（万元） | —— |
|  | 新增废水处理设施能力 | 生化池700m3/d、隔油池10m3/h、中和沉淀预处理系统20m3/d | 新增废气处理设施能力 | 活性炭净化器、布袋除尘器、喷淋塔、油烟净化器 | 年平均工作时 | 2000h |
| 运营单位 | 重庆地质矿产研究院 | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） | 12500000750073137E | 验收时间 | 2020.6.4~6.5和2020.6.29~6.30 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 化学需氧量 | —— | 76 | 500 | —— | —— | 0.5227375 | 18.32 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 氨氮 | —— | 40.6 | 45 | —— | —— | 0.083638 | 2.74 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 石油类 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 废气 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 二氧化硫 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 烟尘 | —— | 8.4 | 50 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 工业粉尘 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 氮氧化物 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 悬浮物 | —— | 58 | 400 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 动植物油 | —— | 1.20 | 100 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  | BOD5 | —— | 18.0 | 300 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 氯化氢 | —— | 10.8 | 40 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 氮氧化物 | —— | 101 | 200 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 硫酸雾 | —— | 1.25 | 45 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 甲苯 | —— | 0.069 | 40 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 一氧化碳 | —— | 53 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 非甲烷总烃 | —— | 39.2 | 120 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 饮食业油烟 | —— | 0.87 | 1.0 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

# Text boxes

生化池

兰馨大道

ΟB2

B4Ο

▲

C2

▲C3

N

篮球场

办公楼

实验楼

大门

★WS1

★A1

◎FQ14

C4▲

重庆地质矿产研究院

◎FQ7

舟济路

同茂大道

◎D5

◎D3

◎D2

D8◎

FQ8◎

D15◎

FQ9◎

D9◎

◎D7

◎FQ6

◎D6

◎FQ5

FQ3

◎

FQ2

◎

FQ4

◎

◎D4

◎FQ1

◎D1

FQ10◎

D10◎

◎FQ11

◎FQ13

◎D13

◎FQ12

ΟB1

C1▲

ΟB3

二期